Группа Т84.8

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 1(10-2(3(109 Гц

МИ 1935-88

Дата введения 01.07.89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. А. Щеглов, канд. техн. наук (руководитель темы); В. М. Байков, канд. техн. наук; В. В. Крестовский, канд. техн. наук; Г. П. Телитченко, канд. техн. наук; В. И. Фоменко, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕНА НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 27.11.87

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС 17.10.87

4. ВЗАМЕН ГОСТ 8.072-82 и ГОСТ 8.184-76

Настоящая рекомендация распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот 1(10-2(3(109 Гц и устанавливает порядок передачи размера единицы электрического напряжения от государственного специального эталона единицы электрического напряжения - вольта (В) при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный специальный эталон* применяют для передачи размера единицы электрического напряжения вторичным эталонам, образцовым и рабочим средствам измерений непосредственным сличением, сличением при помощи компаратора (диодного компенсационного вольтметра) и методом прямых измерений.

_______________

* До 01.04.91 государственный специальный эталон состоит из ГЭТ 89-75 и ГЭТ 27-82.

1.2. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы средств измерений, состоящие из:

наборов термопреобразователей напряжения с номинальными значениями 0,1(0,3; 1; 3; 10; 30; 100 и 300 В в диапазоне частот 20(3(109 Гц;

индуктивного делителя напряжения;

делителей напряжения класса точности 0,001;

стабилизированных источников постоянного и переменного напряжения, а также других комплексов, аттестованных в установленном порядке.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов сличения  рабочих эталонов с государственным составляют от 2(10-5 до 5(10-3.

1.4. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых средств измерений 1-го разряда непосредственным сличением, сличением при помощи компаратора и методом прямых измерений, а также для поверки рабочих вольтметров методом прямых измерений.

1.5. В качестве эталонов сравнения применяют термопреобразователи напряжения с номинальными значениями 0,1(0,3; 1; 3; 10; 30 и 100 В в диапазоне частот 20(3(107 Гц, терморезисторные преобразователи и меры напряжения в диапазонах напряжений 0,1(10,0 В и частот 1(106(3(109 Гц.

1.6. Средние квадратические отклонения результатов сличения  эталонов сравнения с государственным составляют от 1(10-5 до 5(10-3.

1.7. Эталоны сравнения применяют для международных сличений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Образцовые средства измерений, заимствованные из других поверочных схем

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствованных из других поверочных схем, применяют образцовые меры ЭДС 2 и 3-го разрядов по ГОСТ 8.027-81.

2.1.2. Образцовые меры ЭДС 2 и 3-го разрядов применяют для поверки образцовых мер напряжения 1 и 2-го разрядов сличением при помощи компаратора.

2.2. Образцовые средства измерений 1-го разряда

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют измерительные преобразователи напряжения, меры напряжения, вольтметры и поверочные установки.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности (0 образцовых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 1(10-4 до 3(10-2.

2.2.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора, методом прямых измерений и непосредственным сличением.

2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют измерительные преобразователи напряжения, меры напряжения, вольтметры и поверочные установки.

2.3.2. Доверительные относительные погрешности (0 образцовых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 5(10-4 до 8(10-2.

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора, методом прямых измерений и непосредственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измерительные преобразователи напряжения; меры напряжения; аналоговые и цифровые вольтметры; измерительные установки.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (0 рабочих средств измерений составляют от 3(10-4 до 25(10-2.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 1(10-2(3(109 Гц

Примечания.

1 Диапазоны электрического напряжения и частот в прямоугольниках соответствуют диапазонам, указанным в заголовке поверочной схемы.

2.  - погрешности передачи размера единицы.