Группа Т84.8

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СИЛЫ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ОТ 1(10-8 до 25 А

В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 20(1(106 Гц

МИ 1940-88

Дата введения - 01.07.89

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

О. П. Галахова, канд. техн. наук (руководитель темы); М. С Беляева, Н. В. Филиповская

2. УТВЕРЖДЕНА НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 17.05.88

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС 20.10.88.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 8.183-76

Настоящая рекомендация распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений силы действующего электрического тока (далее - переменного электрического тока) от 1(10-8 до 25 А в диапазоне частот 20(1(106 Гц и устанавливает порядок передачи размера единицы силы переменного электрического тока от 1(10-3 до 20 А в диапазоне частот 20(1(106 Гц от государственного специального эталона единицы силы переменного электрического тока - ампера (А) от 1(10-3 до 20 А в диапазоне частот 20(1(106 Гц при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный специальный эталон применяют для передачи размера единицы силы переменного электрического тока от 1(10-3 до 20 А в диапазоне частот 20(1(106 Гц вторичным эталонам, образцовым средствам измерений 1-го разряда и рабочим термоэлектрическим преобразователям тока непосредственным сличением.

1.2. В качестве эталонов сравнения применяют одиночные термоэлектрические преобразователи тока от 1(10-3 до 1(10-1 А в диапазоне частот 20(1(106 Гц.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов сличений  эталонов сравнения с государственным при десяти независимых измерениях составляют от 5(10-6 до 3(10-4.

1.4. Эталоны сравнения применяют для международных сличений.

1.5. В качестве рабочих эталонов применяют установки с термоэлектрическими преобразователями тока, наборы термоэлектрических преобразователей тока от 1(10-3 до 25 А в диапазоне частот 20(1(106 Гц.

1.6. Средние квадратические отклонения результатов сличений  рабочих эталонов с государственным при десяти независимых измерениях составляют от 1,5(10-5 до 6,5(10-4.

1.7. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 1-го разряда и рабочих термоэлектрических преобразователей тока непосредственным сличением.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Образцовые средства измерений, заимствованные из других поверочных схем

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствованных из других поверочных схем, применяют образцовые меры ЭДС 2 и 3-го разрядов по ГОСТ 8.027-81, образцовые однозначные меры электрического сопротивления 2 и 3-го разрядов по ГОСТ 8.028-86, образцовые меры напряжения и образцовые вольтметры 1 и 2-го разрядов по МИ 1935-88.

2.1.2. Образцовые меры ЭДС и образцовые однозначные меры электрического сопротивления 2 и 3-го разрядов совместно с образцовыми термоэлектрическими преобразователями тока 1-го разряда применяют для поверки поверочных установок 2-го разряда непосредственным сличением; образцовых калибраторов тока 2 и 3-го разрядов, образцовых амперметров 3-го разряда и рабочих электронных амперметров и калибраторов тока сличением при помощи термоэлектрического компаратора.

Образцовые меры напряжения и образцовые вольтметры 1 и 2-го разрядов совместно с образцовыми однозначными мерами электрического сопротивления 2 и 3-го разрядов применяют для поверки образцовых калибраторов переменного тока 2 и 3-го разрядов и рабочих электронных амперметров и калибраторов тока методом косвенных измерений.

2.2. Образцовые средства измерений 1-го разряда

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют наборы термоэлектрических преобразователей тока от 1(10-3 до 25 А в диапазоне частот 20(1(106 Гц.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности (0 образцовых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 5(10-5 до 1,5(10-3.

2.2.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда совместно с образцовыми мерами ЭДС и образцовыми однозначными мерами электрического сопротивления применяют для поверки поверочных установок 2-го разряда непосредственным сличением; образцовых калибраторов тока 2 и 3-го разрядов, образцовых амперметров 3-го разряда, рабочих калибраторов тока и электронных амперметров сличением при помощи компаратора.

2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют калибраторы тока от 1(10-5 до 25 А в диапазоне частот 20(1(104 Гц и поверочные установки от 1(10-4 до 25 А в диапазоне частот 40(2(104 Гц.

2.3.2. Доверительные относительные погрешности (0 образцовых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют для образцовых калибраторов тока от 5(10-4 до 2(10-3, для поверочных установок от 2(10-3 до 2(10-4.

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для поверки образцовых амперметров 3-го разряда и рабочих амперметров с пределами допускаемых приведенных погрешностей (оп от 1(10-3 до 2(10-3 и 5(10-3 сличением при помощи электрического компаратора и методом прямых измерений.

2.4. Образцовые средства измерений 3-го разряда

2.4.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда применяют амперметры от 
5(10-3 до 25 А в диапазоне частот 40(1,5(103 Гц и от 2(10-4 до 25 А в диапазоне частот 40(1,5(105 Гц и калибраторы тока от 1(10-8 до 10 А в диапазоне частот 20(2(104 Гц.

2.4.2. Доверительные приведенные погрешности (оп образцовых амперметров 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 1(10-3 до 2(10-3 и 5(10-3.

Доверительные относительные погрешности (0 образцовых калибраторов тока 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 1(10-3 до 2(10-1.

2.4.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют для поверки рабочих амперметров непосредственным сличением и методом прямых измерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют термоэлектрические преобразователи тока, электродинамические и электромагнитные амперметры, калибраторы тока, электронные аналоговые и цифровые амперметры.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (0 рабочих термоэлектрических преобразователей тока составляют от 5(10-5 до 1,5(10-3.

Пределы допускаемых приведенных погрешностей (оп рабочих электродинамических и электромагнитных амперметров составляют от 1(10-3 до 4(10-2.

Пределы допускаемых относительных погрешностей (0 рабочих калибраторов тока составляют от 5(10-4 до 2(10-1.

Пределы допускаемых относительных погрешностей (0 рабочих электронных аналоговых и цифровых амперметров составляют от 5(10-3 до 4(10-1.

Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного электрического тока от 1(10-8 до 25 А в диапазоне частот 20(1(10-6 Гц