УДК 621.317.341:006.063

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

НПО "ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА"

МЕТОДИКА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

ДНВ-5 И ДНВ-6 В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

2-ГО РАЗРЯДА

МИ 210-80

РАЗРАБОТАНА научно-производственным объединением "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

Генеральный директор Ю.В. Тарбеев

Руководитель темы А.М. Федоров

Исполнитель В.А. Щеглов

ПОДГОТОВЛЕНА К УТВЕРЖДЕНИЮ Лабораторией законодательной метрологии

Руководитель лаборатории М.Н. Селиванов

Исполнитель С.Б. Рабинов

УТВЕРЖДЕНА научно-техническим советом НПО "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" 22 июня 1979 г. (протокол № 14)

Настоящая методика распространяется на делители напряжения (далее - делитель) типов ДНВ-5 и ДНВ-6, выпускаемые в соответствии с техническими условиями 10070 ТУ в составе установки УПВ-1000-5 для поверки электронных вольтметров, и устанавливает методы и средства их метрологической аттестации (в дальнейшем - аттестации) в качестве образцовых средств измерений 2-го разряда по ГОСТ 8.075-73.

1. ОПЕРАЦИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ

1.1. При аттестации выполняют следующие операции:

внешний осмотр (п. 4.1);

определение коэффициента деления постоянного напряжения (п. 4.2);

определение коэффициента деления переменного напряжения (п. 4.3).

2. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ АТТЕСТАЦИИ

2.1. При проведении аттестации применяют следующие образцовые средства измерений.

2.1.1. Образцовый измеритель отношения напряжений с диапазоном измерений 0-80 дБ, диапазоном частот 200-1000 МГц и с погрешностью измерений не более (1% (например, измерительный приемник ИП-2).

2.1.2. Потенциометр постоянного тока Р-348.

2.2. При проведении аттестации применяют следующие вспомогательные средства.

2.2.1. Измерительный генератор или комплект генераторов с диапазоном частот 200-1000 МГц и уровнем выходного напряжения не менее 2 В на нагрузке 50 Ом (например, Г4-119А с диапазоном частот 30-200 МГц и Г4-76 с диапазоном частот 400-1000 МГц).

2.2.2. Аттенюатор с затуханием порядка 10 дБ (например, из комплекта генератора Г4-76).

2.2.3. Фильтр или набор фильтров с подавлением внешних гармонических составляющих не менее 20 дБ в диапазоне частот 200-1000 МГц (например, фильтр резонансный типа - ФР-2 по чертежу 2094, разработанному НПО "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева").

2.2.4. Индикатор-вольтметр с пределами измерений 0,3-3 В, диапазоном частот 200-1000 МГц и с выходом по постоянному току (например, В3-43).

2.2.5. Вспомогательный индикатор-милливольтметр с пределами измерений 10-100 мВ, диапазоном частот 200-1000 МГц и с выходом по постоянному току (например, В3-43).

2.2.6. Два вспомогательных делителя напряжения по чертежу 13233, разработанному НПО "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".

2.2.7. Цифровой вольтметр постоянного напряжения с пределами измерений 0,1-10 В и погрешностью измерений не более (0,1% (например, типа Ф-30).

2.2.8. Источник постоянного тока с напряжением 0,5-2 В и с нестабильностью не более 0,01% за 1 мин при токе нагрузки до 50 мА (например, Б5-43).

2.2.9. Стабилизатор напряжения типа Б2-2.

2.3. При аттестации делителей напряжения могут быть применены и другие средства, удовлетворяющие по техническим характеристикам и точности требованиям методики.

2.4. Применяемые средства должны иметь свидетельства о поверке (аттестации).

3. УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. Аттестацию проводят при следующих условиях:

| температура окружающего воздуха, °С | 20(5; |
| --- | --- |
| атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 100(4 (750(30); |
| относительная влажность воздуха, % | 65(15; |
| напряжение питания сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220(4,4; |
| отсутствие вибраций и сильных электромагнитных полей, о чем должно свидетельствовать отсутствие колебаний указателей применяемых средств измерений. |  |

3.2. Перед проведением аттестации выполняют следующие подготовительные работы.

3.2.1. Аппаратуру устанавливают так, чтобы она не нагревалась от внешних источников тепла.

3.2.2. Аппаратуру перед включением в сеть заземляют.

3.2.3. Аппаратуру включают в сеть электропитания и прогревают под током в течение одного часа.

4. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Внешний осмотр.

4.1.1. Поступившие на аттестацию делители напряжения подвергают внешнему осмотру. При этом наружные поверхности делителей не должны иметь механических повреждений, следов коррозии и других дефектов, влияющих на стабильность коэффициента деления. На соединителях (разъемах) делителей не должно быть заусенцев, зазубрин, помятостей; стопорные винты должны быть полностью завинчены и закрашены, обеспечивая жесткость конструкции делителя.

4.2. Определение коэффициента деления постоянного напряжения.

4.2.1. Аппаратуру соединяют в соответствии со структурной, схемой, приведенной на рис. 1.

4.2.2. Устанавливают напряжение на входе аттестуемого делителя порядка 0,1-0,2 В и измеряют напряжения на его входе Uвх и выходе Uвых с помощью потенциометра.

1 - источник постоянного тока; 2 - аттестуемый делитель напряжения; 3 - потенциометр

Рис. 1

1 - генератор, 2 - аттенюатор на 10 дБ; 3 - фильтр; 4 - индикатор, 5 - цифровой вольтметр, 6 - аттестуемый делитель напряжения, 7 - второй вспомогательный делитель; 8 - измеритель отношения напряжений; 9 - первый вспомогательный делитель (функциональная связь между узлами установки условно показана сдвоенным переключателем П)

Рис. 2

4.2.3. Коэффициент деления аттестуемого делителя рассчитывают по формуле

.

Измерения повторяют по 5-10 раз и определяют среднее значение коэффициента деления . Отклонение K от  не должно превышать (0,1% от .

4.3. Определение коэффициента деления переменного напряжения.

4.3.1. Коэффициент деления переменного напряжения определяют при частотах 200, 400, 600, 800 и 1000 МГц с помощью установки, структурная схема которой приведена на рис. 2.

Примечание. По договоренности с заказчиком допускается аттестация в ограниченном диапазоне частот.

4.3.2. Перед началом измерений должно быть установлено равенство полных входных сопротивлений первого и второго вспомогательных делителей по методике, приведенной в приложении 1.

4.3.3. Операции производят в следующей последовательности.

4.3.3.1. Устанавливают на генераторе требуемую частоту рабочего диапазона и напряжение порядка 2 В (по измерительному прибору генератора).

4.3.3.2. Настраивают фильтр на частоту генератора.

4.3.3.3. Фиксируют уровень входного напряжения по цифровому вольтметру и в дальнейшем в процессе измерений поддерживают его постоянным путем регулирования выходного напряжения генератора.

4.3.3.4. Измерителем отношения напряжений измеряют отношение напряжений Uвх и Uвых, пользуясь переключателем П (переключая его из положения x1 в положение x2). При этом аттенюатор в измерителе отношения напряжений в процессе измерения должен устанавливаться на отметки от 20 до 70 дБ. Если это условие не выполняется, то необходимо изменить уровень напряжения на выходе генератора, после чего повторить операции, указанные в пп. 4.3.3.2; 4.3.3.3; 4.3.3.4.

4.3.3.5. Измерения на каждой частоте повторяют по 5-10 раз. За результат принимают среднее арифметическое значение коэффициента деления на данной частоте.

4.3.4. Погрешность определения коэффициента деления при аттестации делителей напряжения ДНВ-5 и ДНВ-6 не превышает:

на постоянном токе (0,2%;

на переменном токе (1%.

4.3.5. При повторной аттестации делитель признается годным к применению, если выполняется условие:

для ДНВ-5

( 4%;

для ДНВ-6

( 3%,

где  и  - значения коэффициента деления на высшей частоте по данным настоящей и предыдущей аттестации соответственно.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

5.1. На делитель напряжения, аттестованный в соответствии с настоящей методикой, выдают свидетельство о метрологической аттестации по форме, приведенной в приложении 2, со сроком действия один год.

5.2. Если делитель напряжения подвергали аттестации в ограниченном диапазоне частот, то об этом делают соответствующую запись в свидетельстве.

5.3. В случае аттестации делителя напряжения после его разборки срок действия свидетельства устанавливают в 6 месяцев.

5.4. При отрицательных результатах аттестации выдают извещение о непригодности с указанием причин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ РАВЕНСТВА ПОЛНЫХ ВХОДНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ

1. Равенство полных входных сопротивлений первого и второго вспомогательных делителей устанавливают с помощью установки, структурная схема которой приведена на рис. 3.

1 - генератор, 2 - аттенюатор на 10 д, 3 - фильтр, 4 - аттестуемый делитель напряжения, 5 – индикатор, 6 - вспомогательный индикатор, 7 - цифровой вольтметр, 8 - измеритель отношения напряжений, 9 - второй вспомогательный делитель, 10-первый вспомогательный делитель (Функциональная связь между углами установки показана переключателем П)

Рис. 3

2. Операции производят в следующей последовательности.

2.1. На генераторе устанавливают частоту 1000 МГц и напряжение 2 В (по измерительному прибору генератора)

2.2. Настраивают фильтр на частоту генератора

2.3. Фиксируют уровень напряжения на входе аттестуемого делителя по выходному измерительному прибору индикатора и поддерживают его постоянным в процессе измерений путем регулирования уровня выходного напряжения генератора.

2.4. Переключают переключатель П1 из положения х1 в положение х2, наблюдая одновременно за показаниями цифрового вольтметра. Если полные входные сопротивления первого и второго вспомогательных делителей равны, то показания цифрового вольтметра не будут изменяться. Практически изменения показаний цифрового вольтметра должны быть менее (2%. Этого добиваются подбором резисторов во вспомогательных делителях.

2.5. Измерения необходимо выполнить также при частотах 800, 600, 400 и 200 МГц и при необходимости подбирать резисторы во вспомогательных делителях.

2.6. Последовательно подбирая резисторы, необходимо добиться равенства полных входных сопротивлений первого и второго вспомогательного делителя при всех упомянутых частотах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Лицевая сторона

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА О МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

_______________________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей свидетельство)

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _________________

о метрологической аттестации делителя напряжения ДНВ-5 (ДНВ-6)

Заводской номер _______________, завод-изготовитель ________________________,

дата выпуска ________________ 19 ______г.,

представлен организацией (предприятием)

____________________________________________________________________

Прибор предназначен для поверки средств измерений напряжения.

По результатам метрологической аттестации прибор допускается к применению в качестве образцового средства измерений напряжения 2-го разряда при частотах 0-1000 МГц.

М.П.

Начальник лаборатории                                   И.О. Фамилия

Исполнитель                                                       И.О. Фамилия

"_______" _________________ 19________г.

Оборотная сторона

Погрешность определения коэффициента деления не превышает

на постоянном токе (0,2%,

на переменном токе (1%.

Графики частотной зависимости коэффициента деления

Свидетельство действительно по "_______" _______________ 19______ г.

Исполнитель                                                       И.О. Фамилия