Открытое акционерное общество

«Фирма по наладке, совершенствованию технологии

и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТЭС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработано Открытым акционерным обществом «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

Исполнители О.Н. КУЗЬМИЧЕВ, Е.С. СОКОЛОВА, Л.И. ЦВЕТАЕВА

В настоящих Рекомендациях приведены результаты обследования (по опросным листам и непосредственно на ТЭС) работы на ТЭС автоматических приборов химического контроля. Полученные выводы и предложения могут быть учтены разработчиками приборов при устранении характерных недостатков конструкций, а также использованы проектными организациями и ТЭС в практике заказа и эксплуатации приборов.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В настоящих Рекомендациях представлены результаты обобщения опыта эксплуатации приборов АХК на ТЭС.

Вопросы оснащения ТЭС приборами АХК и оперативной непрерывной обработки их показаний особенно актуальны в настоящее время в связи с тем, что внедрение на базе микропроцессорной техники автоматизированных систем ведения ВХР электростанций существенно повышает экономичность работы оборудования ТЭС. По данным МЭИ это позволяет уменьшить:

- трудозатраты персонала химического цеха в 10 раз (с учетом автоматизации ХВО и ВХР);

- число нарушений ВХР в 10 раз;

- скорость роста отложений в 1,5 раза;

- расход топлива в условном исчислении и недовыработку электроэнергии на 0,5%;

- расход корректирующих реагентов не менее чем на 30%;

- повреждаемость оборудования не менее чем на 30%;

- число аварийных остановов не менее чем на 20%.

Действующие нормативы по объему оснащения ТЭС приборами химического контроля (раздел 9 РД 34.35.101—88 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях»,— М.: СПО Союзтехэнерго, 1990) в качестве основных автоматических приборов предусматривают установку кондуктометров, pH-метров, pNa-меров и кислородомеров. Необходимые измерения других показателей (содержание , Сl(, нефтепродуктов, жесткость и др.), как правило, выполняются периодически лабораторными приборами или ручным анализом по причине отсутствия или сложности автоматических приборов.

В последнее время наблюдается расширение числа производителей приборов АХК и расширение (хотя и незначительное) их номенклатуры. Это такие традиционные заводы, как ПО «Измеритель» (г. Гомель) и вновь организованные производства: НПП «Техноприбор» (г. Москва), ТОО «Взор» (г. Н.-Новгород), кооператив «Кварц» (г. С.-Петербург), ЗАО «Автоматика» (г. Владимир) и др.

На отечественном рынке устойчиво действует также иностранная фирма «Полиметрон» (Швейцария), приборами которой полностью оснащена, например, Пермская ГРЭС. Эта электростанция вошла в число обследованных и, таким образом, получены материалы для сравнительного анализа работы этих приборов и отечественных.

В Рекомендациях проанализированы данные 22 ТЭС, в том числе 19 — по опросным листам (направлены были на 50 ТЭС) и 3 — по непосредственному обследованию объекта. Перечень ТЭС, от которых получены ответы по работе приборов АХК, приведен в таблицах 1, 2.

В настоящих Рекомендациях приняты следующие сокращения:

АСХТМ — автоматизированная система химико-технологического мониторинга;

АХК — автоматический химический контроль;

ВПУ — водоподготовительная установка;

ВХР — водно-химический режим;

СХТМ — система химико-технологического мониторинга;

ТЭС — тепловая электростанция;

УПП — устройство подготовки проб;

УЭП — удельная электрическая проводимость;

ХВО — химводоочистка.

Таблица 1

Перечень ТЭС, по которым получены данные о работе автоматических приборов химического контроля

| № п.п. | Наименование ТЭС | Количество установленных приборов АХК | Количество и квалификация обслуживающего персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воронежская ТЭЦ- 1 | Всего 65, в том числе: | Всего 4 чел., в том числе: |
|  |  | кондуктометров - 38; | 1 чел. - 4 разряда; |
|  |  | pH-метров - 24; | 1 чел. - 5 разряда; |
|  |  | pNa-меров - нет; | 2 чел. - 6 разряда; |
|  |  | O2-меров - 3 | 0,06 чел/1 прибор |
| 2 | Костромская ГРЭС | Всего 226, в том числе: | Всего 13 чел., в том числе: |
|  |  | кондуктометров - 155; | 8 чел. - 4 разряда; |
|  |  | pH-метров - 44; | 4 чел. - 5 разряда; |
|  |  | pNa-меров - 26; | 1 чел. - 6 разряда; |
|  |  | O2-меров - 7 | 0,07 чел/1 прибор |
| 3 | Конаковская ГРЭС | Всего 106, в том числе: | Всего 10 чел. - 6 разряда; |
|  |  | кондуктометров - 59; | 0,09 чел/1 прибор |
|  |  | pH-метров - 42; |  |
|  |  | pNa-меров - 5; |  |
|  |  | O2-меров - нет |  |
| 4 | Липецкая ТЭЦ-2 | Всего 84, в том числе: | Всего 4 чел. -6 разряда; |
|  |  | кондуктометров - 39; | 0,05 чел/1 прибор |
|  |  | pH-метров - 42; |  |
|  |  | pNa-меров - нет; |  |
|  |  | O2-меров - 3 |  |
| 5 | Новочеркасская ГРЭС | Всего 102, в том числе: | Всего 3 чел., в том числе: |
|  |  | кондуктометров - 57; | 2 чел. - 4 разряда; |
|  |  | pH-метров - 42; | 1 чел. - 5 разряда; |
|  |  | pNa-меров - нет; | 0,03 чел/1 прибор |
|  |  | O2-меров - 3 |  |
| 6 | Пермская ГРЭС | Всего 143, в том числе: | Всего 10 чел.; |
|  | (приборы фирмы | кондуктометров - 79; | 0,07 чел/1 прибор |
|  | «Полиметрон») | pH-метров - 21 ; |  |
|  |  | pNa-меров - 6; |  |
|  |  | O2-меров - 20; |  |
|  |  | кремниемеров - 5; |  |
|  |  | хлоридомеров - 1; |  |
|  |  | кальциемеров - 2; |  |
|  |  | мутномеров - 4; |  |
|  |  | нефтемеров - 4; |  |
|  |  | измерителей легкого масла - 1 |  |
| 7 | Первомайская ТЭЦ | Всего 9, в том числе: | Всего 2 чел. 5-6 разрядов; |
|  | Ленэнерго | кондуктометров - 4; |  |
|  |  | pH-метров - 3; |  |
|  |  | pNa-меров - 2; |  |
|  |  | O2-меров - нет |  |
| 8 | Рязанская ГРЭС | Всего 88, в том числе: | Всего 4 чел. 5 разряда (на |
|  |  | кондуктометров - 62; | одного слесаря 20 приборов); |
|  |  | pH-метров- 17; | 0,05 чел/1 прибор |
|  |  | pNa-меров - 7; |  |
|  |  | O2-меров - 2 |  |
| 9 | Саранская ГРХ + ТЭЦ-1 | Всего 19, в том числе: | Всего 4 чел. с 3 по 6 разряд; |
|  |  | кондуктометров- 19; | 0,1 чел/1 прибор |
|  |  | pH-метров - нет; |  |
|  |  | pNa-меров - нет; |  |
|  |  | O2-меров - нет |  |
| 10 | Саранская ТЭЦ-2 | Всего 36, в том числе: | Всего 2 чел., в том числе: |
|  |  | кондуктометров - 33; | 1 чел. - 4 разряда; |
|  |  | pH-метров - нет; | 1 чел. - 6 разряда; |
|  |  | pNa-меров - 2; | 0,1 чел/1 прибор |
|  |  | O2-меров - 1 |  |
| 11 | ТЭЦ-8 Мосэнерго | Всего 73, в том числе: | Всего 6 чел. (один мастер и 5 |
|  |  | кондуктометров - 30; | слесарей 4-5 разрядов); |
|  |  | pH-метров - 25; |  |
|  |  | pNa-меров- 17; | 0,08 чел/1 прибор |
|  |  | O2-меров - 1 |  |
| 12 | ТЭЦ-12 Мосэнерго | Всего 53, в том числе: | Данных не получено |
|  |  | кондуктометров - 33; |  |
|  |  | pH-метров - 20; |  |
|  |  | pNa-меров - нет; |  |
|  |  | O2-меров - нет |  |
| 13 | ТЭЦ- 16 Мосэнерго | Всего 44, в том числе: | Данных не получено |
|  |  | кондуктометров - 26; |  |
|  |  | pH-метров - 14; |  |
|  |  | pNа-меров - 1; |  |
|  |  | O2-меров - 3 |  |
| 14 | ТЭЦ-21 Мосэнерго | Всего 98, в том числе: | Всего 5 чел. (один мастер и 4 |
|  |  | кондуктометров - 47; | слесаря 4-5 разрядов); |
|  |  | pH-метров - 20; |  |
|  |  | pNa-меров - 27; | 0,05 чел/1 прибор |
|  |  | O2-меров - 4 |  |
| 15 | ТЭЦ-27 Мосэнерго | Всего 83, в том числе: | Всего 4 чел. (один мастер и 3 |
|  |  | кондуктометров - 49; | слесаря 4-5 разрядов); |
|  |  | pH-метров-21; |  |
|  |  | pNa-меров - 6; | 0,05 чел/1 прибор |
|  |  | O2-меров - 6; |  |
|  |  | жесткомеров инофирмы - 1 |  |
| 16 | Тверская ТЭЦ-3 | Всего 30, в том числе: | Данных не получено |
|  |  | кондуктометров -8; |  |
|  |  | pH-метров - 21 ; |  |
|  |  | pNa-меров- 1; |  |
|  |  | O2-меров - нет |  |
| 17 | Тверская ТЭЦ-4 | Всего 31, в том числе: | Всего 2 чел. 4-6 разрядов; |
|  |  | кондуктометров - 7; |  |
|  |  | pH-метров-21; | 0,065 чел/1 прибор |
|  |  | pNa-меров - 2; |  |
|  |  | O2-меров - 1 |  |
| 18 | Троицкая ГРЭС | Всего 108, в том числе: | Всего 5 чел. 3-5 разрядов; |
|  |  | кондуктометров - 87; |  |
|  |  | pH-метров-21; | 0,045 чел/1 прибор |
|  |  | pNa-меров - нет; |  |
|  |  | O2-меров - нет |  |
| 19 | Черепетская ГРЭС | Всего 62, в том числе: | Всего 6 чел. (один мастер и 5 |
|  |  | кондуктометров - 39; | слесарей с 3 по 6 разряд); |
|  |  | pH-метров- 14; |  |
|  |  | pNa-меров - 5; | 0,09 чел/1 прибор |
|  |  | O2-меров - 4 |  |
| 20 | Южная ТЭЦ Ленэнерго | Всего 67, в том числе: | Всего 2 чел; |
|  |  | кондуктометров - 44; |  |
|  |  | pH-метров - 16; | 0,03 чел/1 прибор |
|  |  | pNa-меров - 7; |  |
|  |  | O2-меров - нет |  |
| 21 | Ярославская ТЭЦ-2 | Всего 27, в том числе: | Всего 4 чел. 5 разряда; |
|  |  | кондуктометров - 1; |  |
|  |  | pH-метров - 15; | 0,15 чел/1 прибор |
|  |  | pNa-меров - 7; |  |
|  |  | O2-меров - 4 |  |
| 22 | Ярославская ТЭЦ-3 | Всего 86, в том числе: | Всего 12 чел. 4-5 разрядов; |
|  |  | кондуктометров - 37; |  |
|  |  | pH-метров - 26; | 0,13 чел/1 прибор |
|  |  | pNa-меров - 11; |  |
|  |  | O2-меров - 12 |  |
|  | Итого | Всего 1628, в том числе: |  |
|  |  | кондуктометров - 953; |  |
|  |  | pH-метров - 469; |  |
|  |  | pNa-меров - 132; |  |
|  |  | O2-меров - 74; |  |
|  |  | остальных типов - 14 |  |

Таблица 2

Сводная таблица приборов АХК на ТЭС, включенных в обследование

| № п.п. | Наименование ТЭС | Аппаратура, изготовитель | Кол-во, шт. | Место выполнения ремонта. Помощь сторонней организации | Сроки техобслуживания. Выполняемые операции | Трудности, возникающие при эксплуатации | Ненадежные узлы и детали | Количество персонала, квалификация. Место обучения | Примечания. Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Воронежская ТЭЦ-1 | Кондуктометр КАЦ-017ТК | 14 | ЦТАИ ТЭЦ гр. химконтроля. | КАЦ, КМА-регули-ровка расхода и температуры пробы - 1 раз в 4 дня. Солемер РЭС-106 - чистка дроссельного устройства 1 раз в месяц. pH-метр - доливка КСl -1 разв4дня. Чистка электродов - 1 раз в 3 дня | В ЗИП отсутствуют уплотнительные прокладки. Отсутствуют электрические принципиальные схемы на КАЦ, КМА | Дроссельные устройства, пластмассовые детали | 6 разряд - 2 чел. 5 разряд- 1 чел. 4 разряд - 1 чел. Обучение на производстве | Приборы должны поставляться заводом-изготовителем совместно с устройством подготовки пробы |
|  |  | Кислородомер КМА-08М, НПП «Техноприбор», г. Москва | 3 | КАЦ, КМА - НПП «Техноприбор», г. Москва. |  |  |  |  |  |
|  |  | Солемер РЭС-106, з-д «Автоматика», г. Кировакан, Армения | 11 | Помощь не оказывалась |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-201, ПО «Измеритель», г. Гомель | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Конаковская ГРХ | рН-201, ПО «Измеритель», г. Гомель, Беларусь | 47 | ЦТАИ ГРЭС гр. химконтроля и газового анализа. | Техническое обслуживание по заводским инструкциям | Низкое качество полиграфии по техдокументации на pH-метр П-201. Техническая документация не имеет принципиальных электрических схем на АЖК-301 | Пластмассовые и резиновые трубки к рН-201. Конденсаторы и радиолампы к КК-8 | Электрослесари 10 человек 6 разряда | Большинство эксплуатирующихся приборов морально устарело |
|  |  | Кондуктометр КК-8, з-д «Аналитприбор», г. Тбилиси | 5 | Помощь в освоении не оказывалась |  |  |  |  |  |
|  |  | АЖК-301, ЗАО «Автоматика», г. Владимир | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Костромская ГРЭС | Солемер СКТМ | 20 | ЦТАИ ГРХ гр. химконтроля. Помощь оказывал изготовитель | Ежедневно: контроль и регулировка расхода и температуры пробы. 2 раза в неделю проверка уровня КСl, при необходимости доливка. 1 раз в неделю калибровка PH-метров по буферным растворам. 1 раз в месяц чистка ячеек | Занос датчиков кондуктометров при пуске блоков | Электрод в АЖК-1, электроды pH | 6 разряд- 1 чел. 5 разряд - 4 чел. 4 разряд - 8 чел. Обучение на производстве. Консультации на заводе | Необходимо совершенство-вать пробо-подготовку и поставлять ее совместно с измеритель-ными приборами |
|  |  | Кондуктометры: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кварц- 1, С.-Петербург | 79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КК-8, | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АК-310, з-д «Аналитприбор», г. Тбилиси | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АЖК-1. ЗАО «Автома-тика», г. Владимир | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кварц-рН, ЦКТИ, С.-Петербург | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-201. | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кислородомер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АКП-201, | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПО «Измеритель», г. Гомель |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Липецкая ТЭЦ-2 | рН- метры: П-201, | 25 | Цех ТАИ ТЭЦ, группа по ремонту приборов химконтроля | рН- метры: проверка по стандартным буферным растворам - 1 раз в неделю. Кондуктометр АК-310 – замена фильтра 1 раз в 9 мес. Промывка чувствительного элемента 1 раз в 6 мес. Калибровка 1 раз в 6 мес | Нет регулярной поставки измерительных электродов. Кислородомер КМА-08М-ежедневная настройка по аргону. Настройка неудобна | Электроды измерительные. Нет мембран для датчика. Нет электриче- ских принципи- альных схем | 4 электрослесаря 4-6 разрядов. Обучение на ТЭЦ. 4 электрослесаря 4-6 разрядов. Обучение на ТЭЦ | Проектировать приборы, используя микро-процессоры. Обеспечить возможность ремонта мембранного блока КМА-08М |
|  |  | П-215, | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПО «Измеритель», г. Гомель, Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кондуктометр АК-310, з-д «Аналитприбор», г. Тбилиси | 39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кислородомер КМА-08М, НПП «Техноприбор», г. Москва | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Новочеркасская ГРЭС | АК-310, з-д «Аналит- прибор», г. Тбилиси | 57 | ЦТАИ ГРЭС гр. химконтроля. Помощь не оказывалась | 1 раз в 6 дней - осмотр, коррекция расхода пробы, контроль показаний лабораторным прибором | Часто засоряются дроссели высокого давления. Выходят из строя мембраны. Нет принципиальных электросхем в техдокументации | Диафрагма анализатора кислорода. Стеклянные измерительные электроды | 3 чел: 4 разряд - 2 чел. 5 разряд -1 чел. Мастер |  |
|  |  | рН-201, ПО «Измеритель», г. Гомель, Беларусь | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализатор кислорода КАМ-04-2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пермская ГРЭС | Кондуктометры: |  | Группа химического контроля и газового анализа АСУ ТП. На все приборы | Раз/неделя – продув-ка импульсной линии. Раз/мес – контроль-ная проверка. Раз/квартал – реви зия гидравлической схемы |  | Реле переключения температурного канала - 12шт. Предусилитель - 6 шт. Пре-образователь -4шт. | Группа из 10 человек на все приборы |  |
|  |  | 8278, | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MONEC 8920 двухканальный фирмы «Полиметрон» | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-метры: |  |  | Раз/неделя - продувка импульсной линии. Раз/мес - контрольная проверка, калибровка. Раз/квартал -ревизия гидравлической схемы | Кристаллизация раствора электролита KCL вспомогательного электрода | Платы цифрового и измерительного модуля |  | - |
|  |  | 8270, | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MONEC8930 двухканальный фирмы «Полиметрон» | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П-215, ПО «Измеритель», г. Гомель | 6 |  | 2 раза/неделя – ревизия гидравлической схемы, калибровка | Потеря чувствительности электродов | Измерительные и вспомо-гательные электроды |  |  |
|  |  | Кислородомеры: |  |  | Раз/неделя - продувка импульсной линии. Раз/мес - ревизия гидравлической схемы, контрольная проверка. Раз/квартал - замена реагентов |  |  |  | Выработали ресурс золотой катод и серебряный анод – 13 шт. |
|  |  | Oxistat 5020, | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oxistat 8878 фирмы «Полиметрон» (Швейцария) | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кремниемер SILKOSTAT 8890, шеститочечный фирмы «Полиметрон» | 5 |  | Раз/неделя - продувка импульсной линии. Раз/мес - ревизия гидравлической схемы, замена реагентов, контрольная проверка. Раз/квартал - калибровка |  | Электронный блок Datalit -4шт. Механическая часть пери-стальтического насоса - 10 шт. |  |  |
|  |  | Натриемеры: |  |  | Раз/неделя - продувка импульсной линии. Раз/мес - замена реагентов, контрольная проверка. Раз/квартал- калибровка |  | Механическая часть пери-стальтического насоса - 10шт. |  |  |
|  |  | Sodimat шеститочечный, | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sodimat 8873.1 фирмы «Полиметрон» | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание Fe SIGRICT КГ65 | 4 |  | Раз/неделя – продувка импульсной линии. Раз/мес – контрольная проверка, калибровка. Раз/квартал - ревизия гидравлической схемы |  | Лампы излучения - 10 шт. |  |  |
|  |  | Содержание кислоты, щелочи, соли: |  |  | Раз/мес - контрольная проверка. Раз/квартал - ревизия гидравлической схемы, калибровка. |  |  |  |  |
|  |  | АКК-М-02, ПО «Измеритель», г. Гомель. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MONEC 8921 фирмы «Полиметрон» | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание нефтепродуктов: Fluorescencemete RKFLJ SIGRICT | 4 |  | Раз/мес - контрольная проверка. Раз/квартал - ревизия гидравлической схемы, калибровка |  | Перегорают лампы фото-приемников |  |  |
|  |  | Содержание хлоридов: CONDIMAT шеститочечный фирмы «Полиметрон» | 1 |  | Раз/неделя - продувка импульсной линии. Раз/мес - ревизия гидравлической схемы, контрольная проверка. Раз/квартал - калибровка |  | Ненадежная работа системы охлаждения D1-G |  |  |
|  |  | Кальциемер CALCIMAT 6-точечный фирмы «Полиметрон» | 2 |  | Раз/неделя - продувка импульсной линии. Раз/мес - контрольная проверка, замена реагентов. Раз/квартал - ревизия гидравлической схемы |  | Механическая часть пери-стальтического насоса |  |  |
|  |  | МутномерАЖТ-94 | 4 |  | 2 раза/неделя -ревизия гидравлической схемы. Раз/мес - проверка выходного сигнала |  |  |  |  |
| 7 | Первомайская ТЭЦ Ленэнерго | рН-201, | 10 | ЦТАИ ТЭЦ | Промывка датчика кондуктометра 1 раз в полгода. Заливка КСl и аммиака в натриемер 1 раз в месяц | Не хватает измерительных электродов для pH. Нет принципиальных электросхем для рNа | Электроды для pH. Датчики кондуктометров | На все приборы 2 чел. 5 и 6 разрядов. Обучение на ТЭЦ | Заменить фто-ропластовые уплотнения на вакуумную резину. Ввести термокомпен-сацию |
|  |  | pNa-205.1, ПО «Измеритель», г. Гомель, Беларусь | 2 | гр. химконтроля |  |  |  |  |  |
|  |  | АК-310, з-д «Аналит-прибор», г. Тбилиси | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Рязанская ГРЭС | Кондуктометры: |  | Объемный ремонт выполняет «Рязань- энергоремонт». Помогал в освоении НПП «Техноприбор». Текущий ремонт в гр. химконтроля ЦТАИ | Техническое обслуживание по заводским инструкциям | Отсутствие или недостаточность ЗИП. Сложная калибровка КМА-08М. Частое загрязнение электродов pH, pNa. Ненадежная подача аммиака в электродную ячейку, pNa | Ненадежные электроды pH, pNa | На одного слесаря 5 разряда - 20 приборов. Персонал обучался наладчиками | Желательно иметь вторичные приборы РП-160 |
|  |  | «Кварц», С.-Петербург | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АК-310, | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КК-8, з-д «Аналитпри-бор», г. Тбилиси | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАЦ-017ТК, НПП «Техноприбор», г. Москва | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pNa-012, НПП «Техноприбор», г. Москва | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рNа-201 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-261, ПО «Измеритель», г. Гомель, Беларусь | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кварц-рН, С.-Петербург | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-011 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КМА-08М, НПП «Тех-ноприбор», г. Москва | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Саратовская ГРЭС | РЭС-106, з-д «Автоматика», г. Кировакан, Армения | 13 | ЦТАИ группа пирометрии | РХ- 106 - чистка дросселей, промывка, продувка, проверка плотности датчика. Регулировка комплекта 1 раз в квартал | При чистке сита нужна полная разборка датчика. Необходимо несколько раз в год менять прокладки. Техдокументация неполная | Часто засоряются дроссели. Низкое качество сварных швов | 4 чел. 3-6 разрядов. Персонал обучался на ТЭЦ |  |
| 10 | Саранская ТЭЦ-2 | pNa-мер, НПП «Техноприбор», г. Москва | 2 | ЦТАИ группа пирометрии | РЭС-106 - чистка дросселей - 1 раз в месяц. АК-310, pNa-мер - устранение неплотностей, проверка по стандартным буферным растворам 1 раз в неделю | Датчики РЭС сильно корродируют - трудно разобрать. Отсутствие или недостаточность ЗИП для АК-310 и РЭС. Неполная техдокументация | Прокладки, изоляторы датчика РЭС. Измерительные электроды, различные прокладки, резиновые трубки для АК-310, pNa-мер. Нет опыта эксплуатации кислородомера Марк-402 | 1 чел. -4 разряд. 1 чел. -6 разряд. Обучение на ТЭЦ | Датчики РЭС изготовлять из нерж. стали. Улучшить качество сварки. АК-310- изъять из конструкции ротаметр, фильтр изготавливать из нерж. стали. pNa-мер нере-монтопригоден |
|  |  | Кислородомер Марк-402, ТОО «Взор», г. Н. Новгород | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кондуктометр АК-310, з-д «Аналитприбор», г. Тбилиси | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Солемер СКМ, | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЭС-106, з-д «Автоматика», г. Кировакан, Армения | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЭЦ-8 Мосэнерго | Кондуктометр АК-310, з-д «Аналитприбор», г. Ленинакан, Армения | 27 | Группа спец. измерений и химконтроля ТЭЦ | По заводской инструкции |  | Электролитические конденсаторы |  | Морально и физически устарели, нужна замена |
|  |  | рН-метры: |  | Завод-изготовитель | По заводской | Нарушение дозирования КСL из-за коррозии истекателя | Ненадежен истекатель КСl. Некач. пайка в элект. схеме |  |  |
|  |  | рН-011, НПП «Техноприбор», г. Москва | 1 |  | инструкции |  |  |  |  |
|  |  | рН-261 | 1 | Группа спец. измерений и химконтроля ТЭЦ | По заводской инструкции | Трудность регулирования протока KCL Частая настройка прибора | Электролитиче-ский ключ. Отказ преобр. П-201, П-215 несколько раз в год. Отказ вх. усилителя |  | Снят с производства |
|  |  | рН-201 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-220, ПО «Измеритель», г. Гомель | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Натриемеры: |  | Группа спец. измерений и химконтроля ТЭЦ | По заводской инструкции |  | Электролитиче-ские конденсаторы |  |  |
|  |  | pNa-012, НПП «Техноприбор», г. Москва | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pNa-201 | 6 | Группа спец. измерений и химконтроля ТЭЦ | Настройка прибора, проверка вспомогательного электрода 1 раз в месяц | Подача аммиака перистальтичес-ким насосом не обеспечивает дозировку |  |  | Прибор с насосной подачей аммиака не ра-ботоспособен |
|  |  | pNa-205/2, ПО «Измеритель», г. Гомель | 4 | Группа спец. измерений и химконтроля ТЭЦ | То же | Подача аммиака осущ. эжектором, а проба самотеком, что исключило трудности при эксплуатации |  |  |  |
| 12 | ТЭЦ-12 Мосэнерго | рН-011 | 16 | НПП «Техноприбор» - КАЦ-021, КАЦ-017ТК | рН-01 1 , контроль расхода, контроль уровня KCI, контроль температу-ры, замена фильтра. | В техдокументации НПП «Техноприбор» нет электрических принципиальных схем |  |  |  |
|  |  | Кондуктометры: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАЦ-017ТК, | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАЦ-021, НПП «Техноприбор», г. Москва | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЦТАИ группа пирометрии | КАЦ, АК-310 - замена фильтра, промывка датчика |  |  |  |  |
|  |  | АК-310, з-д «Аналит-прибор», г. Тбилиси | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЭЦ-16 Мосэнерго | pH-метры: П-201, П-215, ПО «Измеритель», г. Гомель, Беларусь | Всего 44 комп. | Цех ТАИ ТЭЦ. Оказывал помощь в наладке и освоении и ведет ремонт НПП «Техноприбор» | Проверка по стандартным буферным растворам и имитаторам 2 раза в год | При наличии запасных частей, трудностей не возникает. Техническая документация не имеет принципиальных электрических схем узлов и блоков. Полиграфия низкого качества | Некачественная запорная арматура на Н-катионитных фильтрах, поставляемых к приборам АК-310, КС-211, КАЦ-017ТК. Датчик температуры на КАЦ-017ТК | Не обучался | Необходимо использовать при проектировании и изготовлении более надежные ком-плектующие радиодетали |
|  |  | Кондуктометр КАЦ-017ТК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кислородомер КМА-08М, НПП «Техноприбор», г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АК-310,КС-211, СУПП, г. Ленинакан, Армения, ИРРОЗАП, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЭЦ-21 Мосэнерго | Кондуктометры: АК-310, з-д «Аналитприбор», г. Ленинакан | 45 | Группа спец. измерений ТЭЦ | Техобслуживание по заводским инструкциям | Большая инерционность прибора | Лампочка накаливания на 3,5 В часто перегорает. |  |  |
|  |  | КВЧ-5М, ИЦПК, г. Харьков | 3 | Сервисное обслуживание изготовителем | Замена комплекта: на кислоте - 1 раз/год, на щелочи -1 раз/2 года. | Неремонто-пригоден | Сервисное обслуживание не удовлетв. |  |  |
|  |  | pH-метры: П-215, ПО «Измеритель», г. Гомель | 14 | Группа спец. измерений ТЭЦ | Замена измерительных электродов – 1 раз/2 года | Отсутствует температурная компенсация |  |  |  |
|  |  | Модель 9135 фирмы «Полиметрон» | 1 |  | Безотказная работа с 1999 г. |  |  |  |  |
|  |  | Натриемеры pNa-201, ПО «Измеритель», г. Гомель | 27 | Группа спец. измерений ТЭЦ с привлечением АО «Союзэнергоавтома-тика» | Замена измерительных электродов – 1 раз/год. Настройка по стандартным растворам – 1 раз/2 месяца. Замена датчика и электролита 1 раз/полгода. |  | Ненадежен перистальти-ческий насос подачи аммиака |  |  |
|  |  | O2-меры: Qxistat 8878 фирмы «Полиметрон» | 4 | Группа спец. измерений ТЭЦ | Поставка фирмы | Прибор подключается к устройству подготовки пробы только фирмы «Технопрокур» |  |  |  |
| 15 | ТЭЦ-27 Мосэнерго | Кондуктометры: |  | Группа спец. измерений и химконтроля ТЭЦ. Сервис НПП «Техноприбор» по договору | Промывка электро-дов – 1 раз/3 мес. Сравнение с лабора-торным прибором - 1 раз/неделю. |  |  | 3 чел. |  |
|  |  | КАЦ-017 | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАЦ-037 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАЦ-021 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СИФ 031 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH-метры: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-011 | 17 |  | Замена электродов: хлорсеребряного -раз/год, измерительного - раз/2 года, калибровка по буферным растворам -раз/3меc | Нестаб. х-ки электродов. Шлакование истекателя пробы. Нестаб. х-ки электродов. Инерционность выхода на малых значениях O2 |  |  |  |
|  |  | рН-011Ц | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рМа-мер АН012 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O2-меры: |  |  |  |  | Зависимость показаний от темп-ры пробы |  |  |
|  |  | КМА-08М | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КМА-08М.3, НПП «Техноприбор», г. Москва | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тверская ТЭЦ-3 | pH-метры: |  | Цех ТАИ ТЭЦ, | Натриемеры и pН-метры: проверка по стандартным буферным растворам - 1 раз в неделю. | Отсутствуют | Фильтрующие сетки в H-катионитных колонках | Слесари 4-6 разрядов. Обучение на ТЭЦ | В ЗИП должны быть для pH-метров и pNa-меров кабели с разъемами для калибровки. Приборы должны поставляться совместно с устройством подготовки пробы |
|  |  | П-261, | 10 | участок КИП. |  |  |  |  |  |
|  |  | П-215. ПО «Измеритель», г. Гомель | 9 | Помощь в освоении не оказывалась |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-011, | 2 |  | Кондуктометры |  |  |  |  |
|  |  | НПП «Техноприбор», г. Москва | 10 9 |  | АК-310: 1 раз в месяц - техобслуживание, 1 раз в неделю - проверка расхода и показаний |  |  |  |  |
|  |  | Кондуктометр АК-310, з-д «Автоматика», г. Кировакан | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Натриемер АН-012, НПП «Техноприбор», г. Москва | 8 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тверская ТЭЦ-4 | pH-метры: П-215, | 17 | ЦТАИ ТЭЦ. Оказывал помощь в наладке НПП «Техноприбор», г. Москва | Внешний осмотр, очистка от грязи. По графику | Пробоподготовка не справляется с охлаждением пробы. Кристаллизация КСl в электро-литическом ключе при останове котла. Документация не имеет электрических принципиальных схем. Полиграфия удо-влетворительная. ЗИП недостаточен | Измерительные электроды | 2 слесаря 4-6 разрядов. Обучались на базе центра подготовки ОАО «Тверьэнерго» | Необходимо создавать и приобретать измерительную технику нового поколения с аналитичес-кими функциями |
|  |  | П-201, ПО «Измеритель», г. Гомель | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кондуктометр КВА-4, НПО«Химавтоматика», г. Харьков | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кондуктометр КАЦ-017ТК | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кислородомер КМА-08М | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pNa-мер, НПП «Техноприбор», г. Москва | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Троицкая ГРЭС | АК-310, з-д «Аналит-прибор», г. Тбилиси | 60 | ЦТАИ ГРЭС гр. химконтроля | Техническое обслуживание по заводским инструкциям | Недостаточен ЗИП. Нарушение герметичности датчиков | Фторопласто-вые уплотнения. Часто отказыва-ет преобразова-тель П-201 | 5 чел. 3-5 разрядов. Обучение на ГРЭС | Внедрять приборы нового поколения и системы мониторинга |
|  |  | рН-201, ПО «Измеритель», г. Гомель | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Черепетская ГРЭС | Кондуктометр КАЦ-017ТК, ЦЛЭМ Тулаэнерго | 5 | ЦТАИ ГРЭС гр. химконтроля. Помощь оказывали Тулэнерго и НПП «Техноприбор», г. Москва | Техническое обслуживание по заводским инструкциям | Нет ЗИП на приборы НПП «Техноприбор». Документация удовлетворитель-ная |  | Мастер, 5 слесарей 3-6 разрядов. Обучение в ЦТАИ | Необходимо внедрять приборы нового поколения. На ГРЭС внедряется СХТМ |
|  |  | Кислородомер КМА-08М, НПП «Техноприбор», г. Москва | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pNa-мер П-261 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П-201 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кремниемеры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГХ2/Р, 38-F, | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кембридж | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Южная ТЭЦ Ленэнерго | Кондуктометр АК-310, з-д «Автоматика», г. Кировакан, Армения | 44 | Группа специзмерений и химконтроля ТЭЦ. | Техническое обслуживание по заводским инструкциям, но не реже 1 раза в мес. Осмотр датчиков и устройств подготовки пробы - ежедневно | Из-за засора первичных холодильников взвесями технической воды охлаждение пробы ненадежное | Ненадежность деталей из полистерола | 2 чел. обслуживание и калибровка |  |
|  |  | рН-метры: |  | Завод-изготовитель оказывал помощь в гарантийный период и при освоении |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-201 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рН-202 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Натриемер pNa-205.2, ПО «Измеритель», г. Гомель, Беларусь | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ярославская ТЭЦ-2 | Кислородомер Марк-402, ТОО «Взор», г. Н. Новгород | 4 | Группа специзмерений ТЭЦ | Настройка по стандартным буферным растворам при замене измерительных электродов, калибровка | Марк-402: невозможно оперативно включить из-за отсутствия конденсата в измерительной ячейке. В техдокументации нет электросхем по Марк-402. Низкое качество полиграфии по техдокументации на pNa-мер | Негерметич-ность сосудов из оргстекла. Трещины в пластиковых корпусах | 4 человека, 5-й разряд. Обучение на ТЭЦ |  |
|  |  | pNa-205.1 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH-метр рН-201, ПО «Измеритель», г. Гомель, Беларусь | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Солемер СЭМС с тремя датчиками | 1 комп. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ярославская ТЭЦ-3 | рNа-205.1, | 11 | Группа качественного анализа ЦТАИ Помощь оказывали: ЗАО «Автоматика», г. Владимир ВТИ, г. Москва | Чистка измерительных электродов, доливка КСl. Проверка по стандартным буферным растворам 1 раз в неделю. Замена фильтрующего материала, замена аммиака 1 раз в месяц. Очистка и промывка датчика 1 раз в 6 мес. Замена мембран, электролита, тефлоновой пленки по необходимости | Нет термокомпен-сации, непостоянный расход КСl, образуются воздушные пузыри в шлангах. Трудности в наладке термо-компенсации. КМЦ-06 - низкое качество монтажа, мал объем входных фильтров. Марк-402 -отсутствуют входные фильтры. Отсутствуют эл. схемы в инструкциях на pNa-мер, АЖК-301, КМЦ-06, Марк-402 | Пластиковые детали и узлы. АЖК-301 - узел термо-компенсации, центральный электрод. КМЦ-06 – не-качественные печатные платы. МАРК-402 –силиконовые мембраны. Сбой в работе при повышении температуры, но ниже допустимой. Выпадение в осадок электролита | Для ремонта - 13 чел. 5 разряда. Для оперативного обслуживания - 12чел. 4 разряда | Улучшить качество пластиковых деталей АЖК-301 - разделить по разным разъемам цепи выходного сигнала и сигнализации, оборудовать вторичный прибор выключателем «Сеть», предусмотреть фильтр для очистки пробы |
|  |  | рН-215, ПО «Измеритель», г. Гомель | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентратомер АЖК-301, ЗАО «Автоматика», г. Владимир | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кондуктометр КВА-4, ЧЦПК, г. Харьков | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кислородомер КМЦ-06, ВТИ, г. Москва, | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Марк-402, ТОО «Взор», г. Н. Новгород | 5 |  |  |  |  |  |  |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРОВ АХК НА ТЭС

2.1. Кондуктометры и характерные неисправности, возникающие при их эксплуатации

2.1.1. На обследованных 22 ТЭС установлено на паре, питательной и котловой воде, ВПУ 953 кондуктометра, из которых около половины (450) составляют кондуктометры АК-310 завода «Аналитприбор» (г. Ленинакан, Армения). Диапазон измерения УЭП 0-100 мкСм/см, выход 0-5 мА, погрешность ±4%. Сроки ввода в эксплуатацию — с 1974 г. по 1988 г. Электростанции отмечают наряду с характерными неисправностями прибора, как правило, его надежную работу и простоту технического обслуживания. Основные эксплуатационные недостатки кондуктометра:

— большая инерционность. На изменение УЭП среды прибор реагирует медленно, поэтому при нормализации ВХР после нарушения (УЭП выше нормы) эксплуатационный персонал достаточно продолжительное время не получает достоверной информации;

— старение электролитических конденсаторов и в связи с этим частая их замена (определяется по явному несоответствию УЭП диапазону измерения).

На большинстве ТЭС кондуктометр АК —310 выработал свой ресурс, морально и физически устарел и требует замены. При этом многие электростанции ориентируются на кондуктометр кооператива «Кварц» (г. Санкт-Петербург) — «Кварц-1», который без перемонтажа согласуется с датчиком АК-310.

2.1.2. Далее по степени применяемости (77 шт.) идет кондуктометр КАЦ-017ТК производства НПП «Техноприбор» (г. Москва), диапазон измерения УЭП которого 0-10000 мкСм/см с 6 автоматически устанавливаемыми поддиапазонами; выход 0-5 мА, погрешность ±1,5%. Прибор имеет автоматическую термокомпенсацию измерений УЭП с приведением показаний к температуре +25°С. Выпускается кондуктометр с Н-колонкой и без нее.

Электростанции отмечают:

— сложность прибора;

— скачкообразное изменение выходного тока при автоматическом изменении диапазона измерения и обусловленную этим инерционность выхода на реальный показатель;

— неудобство конструкции корпуса преобразователя для щитового монтажа;

— отсутствие унификации разъемных соединений гидравлических и электрических датчиков электронных блоков;

— низкую надежность комплектующих изделий — выход из строя электронных блоков и датчиков до 2 раз в год для каждого прибора;

— некачественную запорную арматуру на Н-фильтрах;

— выход из строя резиновых уплотнительных прокладок на входе в Н-фильтр;

— выход из строя преобразователей температуры, устройств автоматического поиска УЭП, датчиков температуры;

— нестабильность расхода пробы и отсутствие ее измерения.

Вместе с тем кондуктометр КАЦ-017ТК по функциональным возможностям является единственным прибором, позволяющим контролировать процесс отмывки фильтров ВПУ, особенностью его является широкий диапазон изменения УЭП.

Все электростанции, на которых устанавливается кондуктометр КАЦ-017ТК и которые уже имеют в эксплуатации кондуктометр АК-310, отмечают сложность первого и простоту второго.

2.1.3. Кондуктометр «Кварц-1» производства кооператива «Кварц» (г. Санкт-Петербург) несмотря на недавнее освоение установлен на обследованных электростанциях в количестве 100 шт. (в основном на Костромской ГРЭС). Этот прибор имеет диапазон измерения УЭП от 0,02 до 20000 мкСм/см с поддиапазонами, двухпараметрическую схему приведения результатов измерения к температуре + 25°С (требования ПТЭ), выходной сигнал 0 — 5 мА и погрешность ±2%, не имеет цифровой индикации измерений, поставляется без Н — фильтра и УПП.

Отличительной особенностью прибора является:

— наличие модификации, предназначенной для работы с датчиками кондуктометра АК-310, что позволяет выполнять их замену;

— конструкция, позволяющая без излишнего перемонтажа устанавливать его на действующих ТЭС.

Электростанции отмечают как основной недостаток кондуктометра «Кварц-1», как и других отечественных приборов АХК, некомплектную поставку — без УПП и предвключенного (при необходимости) Н-фильтра. С этим связана необходимость ежедневной проверки и регулирования расхода пробы через ячейку кондуктометра и температуры пробы. Отмечается также как недостаток отсутствие цифровой индикации показаний, что создает неудобства в эксплуатации.

2.1.4. Кондуктометр КАЦ-037 производства НПП «Техноприбор» (г. Москва) имеет диапазон измерения УЭП от 0,06 до 10000 мкСм/см с поддиапазонами 0,06-100; 5-3000 и 50-100000 мкСм/см (каждый диапазон имеет свой датчик: ДК-1, ДК-2, ДК-3), цифровую индикацию измерений, автоматическую термокомпенсацию, выходной сигнал 0-5 мА и погрешность измерений не более 1,5%. Кондуктометр выпускается с Н-фильтром и без него. На обследованных электростанциях установлен в качестве опытного экземпляра (ТЭЦ-27 и ТЭЦ-8 Мосэнерго — по одному прибору). Так как прибор находится в стадии освоения, эксплуатационных данных в результате обследования получено не было.

По техническим характеристикам КАЦ-037 удовлетворяет требованиям ТЭС, однако остаются невыполненными предложения электростанций о комплектной поставке этого прибора с УПП.

2.1.5. Кондуктометр АЖК-301 (АЖК-3101) производства ЗАО «Автоматика» (г. Владимир) на обследованных электростанциях установлен в количестве около 30 шт. Прибор имеет диапазоны измерений УЭП 0-2; 0-10; 0-100 и 0-1000 мкСм/см, цифровую индикацию измерений, выходной сигнал 0-5 или 4-20 мА и погрешность измерений ±2%, выпускается с Н-фильтром и без него.

Основной недостаток прибора, который отмечают электростанции, — трудность в установлении коэффициента термокомпенсации (() (в отличие от КАЦ-037, в котором этот недостаток отсутствует). Кроме того, указываются:

— выход из строя термокомпенсатора, электронной части прибора — 1 раз в квартал для каждого прибора;

— хрупкость центрального электрода и разрушение его керамической части;

— совмещение разъемов выходного сигнала и сигнализации.

2.1.6. Кондуктометры РЭС-106 производства завода «Автоматика», (г. Кировакан) и КС-211 завода «Аналитприбор» (г. Ленинакан) в количестве 40 и 10 шт. соответственно установлены на обследованных ТЭС. По техническим характеристикам и объему технического обслуживания эти приборы аналогичны кондуктометру АК-310. К настоящему времени большая их часть выработала свой ресурс и устарела морально: отсутствует автоматическая термокомпенсация измерений, приборы имеют большую инерционность и пр.

2.1.7. Кондуктометры, изготовленные ЦЛЭМ «Тулэнерго», типа КУ (8 шт.), СЭ (8 шт.), ДК-72 (4 шт. — измеряет разность УЭП для определения присосов в конденсаторе) установлены на электростанциях Тулэнерго, в том числе на Черепетской ГРЭС, работают удовлетворительно, но имеют погрешность измерений ±6% (в сравнении с 1,5% для современных кондуктометров типа КАЦ или «Кварц-1»).

Кондуктометры КР-2 и КР-3 с аналогичными характеристиками изготавливались заводом ОЗАП Мосэнерго (г. Москва). Они установлены в небольших количествах (до 10 шт.) на электростанциях Мосэнерго.

2.1.8. Кондуктометры-концентратомеры КК-8 и КК-9 для растворов кислоты, щелочи, коагулянта, до 1988 г. выпускавшиеся заводом «Аналитприбор» (г. Тбилиси), установлены на обследованных ТЭС в количестве 10 шт., имеют диапазоны измерения 10(2-1 и 10(1-1 См/см, погрешность измерения ±6% с проточным или погружным датчиком. Приборы морально устарели, не имеют нормированного аналогового выхода и в настоящее время сняты с производства.

Кондуктометр-концентратомер КАЦ-021 производства НПП «Техноприбор» (г. Москва) установлен на ТЭЦ —27 Мосэнерго в количестве 2 шт. в 1997 г., имеет диапазон измерения 5-20 % для NaCl и H2SO4 и 5-15% для NaCl, цифровую индикацию измерений, аналоговый выход 0-5 мА, погрешность измерения УЭП ± 1,5%.

Устранение конструктивных недостатков и неисправностей в процессе эксплуатации выполняет НПП «Техноприбор» совместно с электростанцией.

Выявлены следующие недостатки:

— потеря чувствительности (устраняется 1 раз в год путем калибровки, которая затруднена из-за отсутствия доступа к резистору и необходимости вскрытия прибора);

— наводки на измерительные и термокомпенсационные цепи от эталонного сигнала.

Оценка работы прибора затруднена из-за недостаточной наработки (ВПУ работает периодически и с малой нагрузкой).

Кондуктометр-концентратомер АЖК-1 производства ЗАО «Автоматика» (г. Владимир) установлен на обследованных ТЭС в количестве 18 шт., имеет диапазоны измерения от 0 до 10 мСм/см (0-5 г/дм3 NaCl), 0-100 мСм/см (0-50 г/дм3 NaCl), 0-1000 мСм/см; выходной сигнал 0-5 и 4-20 мА, погрешность измерения ±2%; выпускается с проточным и погружным датчиками.

При эксплуатации возникают трудности в установке коэффициента термокомпенсации ((). Кроме того:

— разрушается керамическая часть центрального электрода (хрупкий электрод);

— выходит из строя термокомпенсатор и электронная часть прибора — 1 раз в 3 мес для каждого прибора.

Для улучшения прибора электростанций рекомендуют:

— выполнить электрическую часть датчика на разъеме;

— выполнить отдельными разъемы выходного сигнала и сигнализации;

— предусмотреть в приборе выключатель «Сеть».

Результаты обследования работы кондуктометров показаны в таблицах 3 и 7.

2.2. pH-метры и характерные неисправности, возникающие при их эксплуатации

На обследованных ТЭС установлено 469 pH-метров, из них:

— с преобразователями П-201 и П-216 — 191 шт.;

— с преобразователями П-215 и П-210, а также комплектов pH-011 и «Кварц-рН-1» — 267шт.;

— закупленных у иностранных фирм (фирма «Полиметрон», Швейцария) — 11 шт.

pH-метры с преобразователями П-201 и П-216 выработали свой ресурс, морально устарели (выполнены на лампах) и сняты с производства. Они составляют примерно 41% и требуют замены на современные приборы.

2.2.1. pH-метр типа рН-220 с преобразователями П-210 и П-215 производства ПО «Измеритель» (г. Гомель) имеют диапазон измерений 0—14 единиц pH, цифровую индикацию измерений, выходной сигнал 0-5 и 4-20 мА и погрешность не более 5%. Электростанции отмечают следующие недостатки:

— поставку приборов с некачественными электродами (до 50% в одной партии);

— ненадежность микросхем;

— повышенное сопротивление электролитического ключа в цепи вспомогательного электрода (требуется частая проверка сопротивления, проверка и долив раствора КСl — от двух раз в неделю до одного раза в месяц);

— отсутствие автоматической термокомпенсации;

— большую инерционность прибора (при нарушении ВХР выход на фактические показатели в течение 1 ч и более с момента восстановления ВХР);

— необходимость частой калибровки прибора (2 раза в неделю).

Для улучшения прибора электростанций рекомендуют:

— усовершенствовать конструкцию электролитического ключа и бачка для раствора КСl;

— сократить периодичность калибровки до одного раза в месяц (по аналогии с иностранными фирмами).

2.2.2. pH—милливольтметр рН-011 производства НПП «Техноприбор» (г. Москва) имеет диапазон измерения 0-14 единиц pH, цифровую индикацию измерений, выходной сигнал 0-5; 0-20 и 4-20 мА и погрешность не более 5%.

Электростанции отмечают следующие недостатки:

— коррозию и шлакование штуцера истекателя раствора КСl и необходимость его чистки 1 раз в 1-3 мес;

— необходимость в частой калибровке прибора и проверке показаний по буферным растворам (1 раз в месяц);

— отсутствие автоматической термокомпенсации показаний;

— неудовлетворительное качество электродов.

Для улучшения прибора электростанции рекомендуют:

— заменить штуцер истекателя КСl, выполненный из нержавеющей стали, на штуцер из полимерных материалов;

— включить в комплект ЗИП дополнительно кабели с разъемами для калибровки прибора;

— предусмотреть автоматическую термокомпенсацию показаний;

— осуществлять комплектную поставку с УПП.

2.2.3. pH-метр «Кварц-рН-2» производства кооператива «Кварц» (г. Санкт-Петербург) имеет термоэлектродный датчик; диапазон измерения от 1-3,5 до 9,5-12 единиц pH; выходной сигнал 0-5 мА и погрешность измерения 2%.

Электростанции отмечают следующие недостатки:

— отсутствие цифровой индикации измерений (затрудняет эксплуатацию);

— необходимость еженедельной калибровки и проверки по буферному раствору;

— необходимость ежедневной проверки и регулировки расхода пробы через ячейку pH-метра;

— необходимость проверки 2 раза в неделю уровня КСl в бачке и доливки раствора;

— необходимость контроля 1 раз в месяц загрязненности ячеек и их чистки. Для улучшения прибора электростанций рекомендуют:

— предусмотреть цифровую индикацию измерений;

— выполнять комплектную поставку с УПП.

2.2.4. pH-метр модификации 8270, pH-метр двухканальный модификации MONEC 8930, pH-метр модификации MONEC 9135 фирмы «Полиметрон» (Швейцария) имеют диапазон измерения 0-14 единиц pH, выходной, сигнал 0-20 и 4-20 мА и погрешность ±0,01 pH (±1 мВ до 0,05 pH).

Электростанции (установлено 11 приборов, в основном на Пермской ГРЭС) отмечают надежную работу приборов при соответствующем обслуживании, в том числе при выполнении:

— продувки импульсных линий 1 раз в неделю;

— контрольной проверки показаний и калибровки прибора 1 раз в месяц. Электростанции отмечают следующие недостатки:

— кристаллизацию водного раствора электролита КСl вспомогательного электрода pH-метра;

— выход из строя электронных плат цифрового и измерительного модулей.

Вместе с тем на ТЭЦ-21 Мосэнерго прибор работает без обслуживания в течение 1,5 лет.

2.2.5. рН-011 производства НПП «Техноприбор» (г. Москва) предназначен для измерения pH в замутненных водах.

Электростанции отмечают следующие недостатки:

— загрязнение электродов и необходимость еженедельной их промывки дистиллированной водой;

— необходимость в еженедельной калибровке и сверке с лабораторным переносным pH-метром.

Результаты обследования работы pH-метров показаны в таблицах 4 и 8.

2.3. pNa-меры и характерные неисправности, возникающие при их эксплуатации

На обследованных электростанциях установлено 132 pNa-меров, в том числе pNa-205 - 29 шт., pNa-201 - 46 шт., АН-012 - 10 шт. и Sodimat 8873 одноточечный и шеститочечные - 3 шт. На 9 из 22 ТЭС pNa-меров нет.

2.3.1. pNa-205.1 производства ПО «Измеритель» (г. Гомель) имеет диапазон измерения от 7,36 до 5,36 pNa (от 1,0 до 100 мкг/дм3 Na) с поддиапазоном от 1 до 10 мкг/дм3, цифровую индикацию, аналоговый выход 0-5 и 4-20 мА; абсолютную погрешность ±0,15 pNa.

Электростанции отмечают следующие характерные недостатки и повреждения прибора:

— выход из строя электролитических конденсаторов (старение), микросхем блока питания;

— выход из строя преобразователя П-205;

— разрушение бачков для растворов КСl и NH4OH;

— ненадежность деталей и резьбовых соединений из полистирола;

— недостаточность диапазона термокомпенсации;

— неудачную конструкцию электролитического ключа вспомогательного электрода.

Для улучшения прибора электростанции рекомендуют:

— разработать узел цифровой настройки и поиска неисправности электронного преобразователя;

— улучшить качество пластмассовых деталей и резьбовых соединений;

— расширить диапазон термокомпенсации;

— усовершенствовать измерительную схему на базе микропроцессора.

2.3.2. pNa-мер АН-012 производства НПП «Техноприбор» (г. Москва) имеет диапазон измерения 0,1-10,0; 1-100; 100-1000; 1000-10000 и 10000-100000 мкг/дм3; цифровую индикацию; аналоговый выход 0-5 мА; погрешность ±(0,02Ск + 0,02Сх).

Электростанции отмечают следующие недостатки:

— загрязнение электродов и ячеек и необходимость их промывки 1 раз в месяц дистиллированной водой, во время останова энергоблока — трилоном Б;

— нестабильность характеристик электродов pNa, хотя и меньшую, чем pH;

— повышение сопротивления электролитического ключа в цепи вспомогательного электрода вследствие загрязнения стеклянного наконечника вспомогательного электрода;

— недостаточность диапазона термокомпенсации;

— повреждение силиконовых труб (замена 2 раза в год). Для улучшения прибора электростанций рекомендуют:

— предусмотреть в комплекте ЗИП кабели с разъемами для калибровки прибора;

— упростить процесс калибровки прибора на малые значения pNa;

— заменить силиконовые трубки.

2.3.3. Натриемер pNa-201 производства ПО «Измеритель» (г. Гомель) имеет конструктивную схему с перистальтическим насосом.

Электростанции отмечают следующие недостатки:

— повреждение перистальтического насоса (подачи пробы, аммиака);

— старение электролитических конденсаторов;

— отказ преобразователя П-201 до 2 раз в год.

Электростанции отрицательно оценивают прибор. В настоящее время он снят с производства.

2.3.4. Натриемеров типов Sodimat 8873.1 одноточечный и Sodimat шеститочечный поставки иностранной фирмы «Полиметрон» (Швейцария), установлены на ТЭС единичные экземпляры. К одноточечному прибору замечаний нет, а на шеститочечном отмечается износ механической части перистальтического насоса.

Результаты обследования работы pNa-меров показаны в таблицах 5 и 9.

2.4. Кислородомеры и характерные неисправности, возникающие при их эксплуатации

На обследованных ТЭС установлены 74 кислородрмера, в том числе 7 шт. АКП-201 производства ПО «Измеритель» (г. Гомель) 35 шт. КМА-08М1-8 и КМА-08М.3 производства НПП «Техноприбор» (г. Москва), 5 шт. Марк 402-9 и Марк 403-1 производства ТОО «Взор» (г. Н.-Новгород); 24 шт. Oxistat 5020 и Oxistat 8878 иностранной фирмы «Полиметрон» (Швейцария).

Кислородомеры установлены на 14 из 22 обследованных ТЭС.

2.4.1. Кислородомеры АКП-201 установлены на Костромской ГРЭС. Электростанция не представила данных по эксплуатации прибора.

2.4.2. Кислородомеры КМА-08М1-8, КМА-08М и КМА-08М.3 имеют диапазон измерения 0-20; 0-200; 0-2000 и 0-20000 мкг/дм3; цифровую индикацию; аналоговый выход 0-5 мА и погрешность измерения не более 4%.

Электростанции отмечают следующие характерные неисправности КМА-08М (13шт.):

— дрейф нуля и инерционность за счет использования редкоземельных металлов в датчике преобразователя;

— уход нуля в минус при изменении температуры пробы;

— большую инерционность прибора: при увеличении содержания кислорода наблюдается длительный выход на фактически малую концентрацию;

— неудобство конструкции прибора для щитового монтажа;

— необходимость ежедневной настройки преобразователя из-за увеличения погрешности измерений более чем на 4%;

— сложность калибровки;

— выход из строя датчика и преобразователя 2 раза в год (для каждого прибора);

— отсутствие механического фильтра для очистки пробы.

Кислородомер КМА-08М снят с производства и заменен на КМА-08М.3, в котором устранены эти недостатки.

КМА-08М.3 (3 шт.) находится в стадии освоения на ТЭЦ-27 Мосэнерго.

Электростанция отмечает:

— высокую погрешность прибора (±4%);

— низкую точность термокомпенсации измерений: при изменении температуры пробы от 20 до 40°С показания изменяются на 3-5 мкг/дм3.

2.4.3. Кислородомер Марк-403 — в стадии освоения; замечаний и предложений электростанций нет.

2.4.4. Кислородомер Марк-402 (Марк-402.01T) имеет диапазон измерения 0-50 и 0-500 мкг/дм3; цифровую индексацию; аналоговый выход 0-5 мА; погрешность ±2%; датчик с неограниченным сроком службы.

Электростанции отмечают следующие недостатки:

— выход из строя электронного блока — сбой в работе этого блока в летнее время при высокой температуре окружающего воздуха (не ниже указанной в паспорте);

— отсутствие механического фильтра на входе анализируемой пробы в прибор и быстрое загрязнение силиконовой мембраны (замена 1 раз в полгода для каждого прибора);

— замену электролита до 7 раз в год;

— замену электродов A316 1 раз в год;

— нарушение герметичности датчика ДК — 402 и мембран.

Для улучшения прибора электростанций рекомендуют:

— предусмотреть установку механического фильтра;

— ввести индикацию состояния датчика;

— усовершенствовать измерительную схему на базе микропроцессора;

— разработать узел цифровой настройки и поиска неисправности электронного преобразователя.

2.4.5. Кислородомеры иностранной фирмы «Полиметрон» (Швейцария) Oxistat 5020 и Oxistat 8878 выработали свой ресурс, требуется замена золотого катода и серебряного анода. На Пермской ГРЭС в 1980 г. установлен Oxistat 8878; работа которого гарантирована только с УПП фирмы (комплектная поставка).

Электростанция отмечает неполноту технической документации: отсутствуют электрические схемы, код ЗИП, подробное описание калибровки прибора.

На Костромской ГРЭС установлены кислородомеры (4 шт.) Oxistat 8878 в 1996 г. Электростанция отмечает:

— один прибор из четырех был полностью заменен фирмой из — за неисправности;

— замена датчика - мембраны с одновременной заменой электролитного раствора выполняется 1 раз в полгода (соответствует паспортным данным). В практике эксплуатации есть случаи замены в срок менее полугода;

— прибор подключается только к УПП фирмы (комплектная поставка). Результаты обследования кислородомеров показаны в таблицах 6 и 10.

2.5. Другие приборы АХК

Кроме типового набора приборов АХК (кондуктометров, pH-метров, pNa-меров и кислородомеров) на Пермской ГРЭС, оснащенной приборами фирмы «Полиметрон» (Швейцария), установлены:

— кремниемеры (5 шт.);

— хлоридомер (1 шт.);

— кальциемеры (2 шт.);

— мутномеры (4 шт.);

— нефтемеры (4 шт.);

— жесткомер (1 шт.);

— измеритель содержания легкого масла (1 шт.).

Данных по работе приборов электростанция не представила.

Таблица 3

Кондуктомеры, установленные на обследованных ТЭС

| № п.п. | Тип прибора | Кол-во, шт. | Диапазон измерений, МкСм/см | Диапазон температур пробы, (С | Расход пробы, л/x | Давление пробы, МПа | Выходной сигнал | Основная погрешность, % | Изготовитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цифровая индикация | Аналоговый сигнал, мА |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Кондуктометр АК-310 | 450 | 0(1; 0(10; 0(100; | +30(+40 | До 30 | 0,2(0,01 | + | 0(5 | 4 от верхнего предела измерения | Завод «Аналитприбор», г. Ленинакан | Отсутствует термокомпенсация |
| 2 | Кондуктометр КАЦ-017ТК | 77 | 0,01(0,1; 0,1(1; 1(10; 10(100; 100(1000; 1000(10000 | +5(+70 | 10±2(с Н-фильтром) 3-30 (без Н-фильтра) | Не > 1 | + | 0(5; 0(20; 4(20 | ±2 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 1. 6 поддиапазонов с автоматическим выбором 2. Приведение УЭП к 25°С |
| 3 | Кондуктометр КАЦ-037 | 2 | 0(100 (ДК-1); 0(3000 (ДК-2); 0(100000 (ДК-3) | +10(+70 | 10±2(с Н-фильтром) 3-30 (без Н-фильтра) | До 1,0 | + | 0(5; 0(20; 4(20 | Не > 1,5 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 1. Кондуктометр выпус-кается с Н-колонкой и без нее 2. 3 модификации с ДК-1, ДК-2, ДК-3 3. Приведение УЭП к 25°С |
| 4 | Кондуктометр «Кварц-1» | 101 | 0,02(0,5 до 1000(20000 | +1(+65 | 5±200 | - | - | 0(5 | 2 | Кооператив «Кварц», г. С.-Петербург | 1. Двухпараметрическая схема приведения УЭП к 25°С 2. Наличие модификаций, предназначенных для работы с датчиками АК-310 |
| 5 | Кондуктометр АЖК-3101 | 44 | 0(2; 0(10; 0(100; 0(1000; 0(104; 0(105; 0(106 | - | Не > 100 | Не > 1,6 | + | 0(5; 4(20 | ±2 | ЗАО «Автоматика», г. Владимир | Датчик проточный или погружной |
| 6 | КАЦ-021 | 2 | мкСм/см (%) 5(200 (5(20) (NaCl); 5(500 (5(15) (NaOH); 5(1000 (5(20) (H2SO4) | +1(+70 |  |  | + |  | УЭП ± 1,5 С % ± 3,0 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 1. Погружной без- электродный датчик 2. Приведение показаний к 25 °С |
| 7 | СИФ-031 | 3 | Верхний предел 2000 | +1(+70 |  | Не > 1 |  |  | ± 4 (УЭП) ± 0,5 (( УЭП) | НПП «Техноприбор», г. Москва | 1. Измерение разности УЭП 2. Формирование сигнала при снижении разности УЭП |
| 8 | РЭС-106 | 40 |  |  |  |  | - |  |  | Завод «Автоматика», г. Кировакан |  |
| 9 | КС-211 | 8 |  |  |  |  | - |  |  | Завод «Аналитприбор», г. Ленинакан |  |
| 10 | КВА-4 | 9 |  |  |  |  | - |  |  | ОКБА НПО «Химавтоматика», г. Харьков |  |
| 11 | ИРР |  |  |  |  |  | - |  |  | 3-д ОЗАП, г. Москва |  |
| 12 | КУ | 8 |  |  |  |  | - |  |  | УЛЭМ Тулэнерго |  |
| 13 | СЭ | 8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 14 | ДК-72 | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  | Измеряет разность электрических проводимостей (присосы в конденсаторе) |
| 15 | КК-8 | 9 | 10(1(1, 10(2(1 См/см |  |  |  | - | - | ±5 | 3-д «Аналитприбор», г. Тбилиси, Грузия | Проточный или погружной датчик |
| 16 | ДК-3 |  | 10(1000 мСм/см, 100(1000 мСм/см |  |  |  | - | - | ±5 | 3-д ОЗАП, г. Москва |  |
| 17 | КР-2 | 3 |  |  |  |  | - | - | ±6 | 3-д ОЗАП, г. Москва, выпуск 1984-1986 гг. |  |
| 18 | КВЧ-5М | 5 |  |  |  |  | - | - |  | ОКБА НПО «Химавтоматика», г. Харьков |  |
| 19 | Солемеры системы ЦКТИ | 20 |  |  |  |  | - |  |  | ЦКТИ, г. С.-Петербург |  |
| 20 | Солемер СКМ-1 | 4 |  |  |  |  | - |  |  | ЦКТИ, г. С.-Петербург |  |

Таблица 4

pH-метры, установленные на обследованных ТЭС

| № п.п. | Тип прибора | Кол-во, шт. | Диапазон измерений, ед. pH | Диапазон температур пробы, °С | Расход пробы, л/ч | Давление пробы, МПа | Выходной сигнал | Основная погрешность, % | Изготовитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цифровая индикация | Аналоговый сигнал, мА |  |  |  |
| 1 | П-215 | 168 | 0(14 | 0(+100 |  |  | + | 0(5; 4(20 |  | ПО «Измеритель», г. Гомель | Отсутствует автоматическая термокомпенсация |
| 2 | П-201 | 163 |  |  |  |  |  |  |  | ПО «Измеритель», г. Гомель | Снят с производства |
| 3 | П-210 | 23 | 0(14 | 0(+100 |  |  |  | 0(5; 4(20 |  |  | Отсутствует автоматическая термокомпенсация |
| 4 | П-261 (П-215) | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Прибор ламповый, снят с производства |
| 5 | рН-011 | 41 | 0(14 | +5(+50°С | Не > 5 | Не > 0,1 | + | 0(5; 0(20; 4(20 | ± 0,05 ед. pH | НПП «Техноприбор», г. Москва | 6 поддиапазонов; автоматическая установка диапазона; температурная компенсация |
| 6 | pH-метр «Кварц-рН-1» | 35 | 1(3,5 до 9,5(12 | +1(+45 (кратко-временно до +60°С) | 5(50 |  | - | 0(5 | ± 0,05 ед. pH | Кооператив «Кварц», г. С.-Петербург | 1. Диапазон измерения устанавливается плавной регулировкой пользователем 2. Прибор может использоваться для замены приборов П-210, П-215 и им подобных |
| 7 | pH-метр 8270 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Фирма «Полиметрон», Швейцария |  |
| 8 | pH-метр MONEC 8935 двухканальный | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Фирма «Полиметрон», Швейцария |  |
| 9 | pH-метр MONEC 9135 | 1 | 0(14 | 0(+80 | 5(15 | Мах 4 бар | + | 0(20; 4(20 | ± 0,01 ед. pH | Фирма «Полиметрон», Швейцария |  |
| 10 | Redox | 1 |  |  |  |  | - |  |  | Германия |  |

Таблица 5

Натриемеры, установленные на обследованных ТЭС

| № п.п. | Тип прибора | Кол-во, шт. | Диапазон измерений, мкг/дм3 | Диапазон температур пробы, "С | Расход пробы, л/ч | Давление пробы, МПа | Выходной сигнал | Основная погрешность, % | Изготовитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цифровая индикация | Аналоговый сигнал, мА |  |  |  |
| 1 | pNa-205 (pNa-205.1) | 29 | 1(100 с поддиа-пазоном 1(10 |  |  |  | + | 0(5; 4(20 |  | ПО «Измеритель», г. Гомель | Автоматическая термокомпенсация |
| 2 | pNa-201 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | ПО «Измеритель», г. Гомель | Снят с производства |
| 3 | АН-012 | 10 | 0,1(10; 0,1(100; мг/дм3 0,001(1,0; 0,01(100; 1(1000 | +15(+50 | Не > 5 | Не > 1 | + | 0(5; 0(20; 4(20 | ±2 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 6 диапазонов, автоматическая установка диапазонов, автоматическая термокомпенсация |

Таблица 6

Кислородомеры, установленные на обследованных ТЭС

| № п.п. | Тип прибора | Кол-во, шт. | Диапазон измерений, мкг/дм3 | Диапазон температур пробы, °С | Расход пробы, л/ч | Давление пробы, МПа | Выходной сигнал | Основная погрешность, % | Изготовитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цифровая индикация | Аналоговый сигнал, мА |  |  |  |
| 1 | КМА-08М | 19 | 0(20; 0(200; 0(2000; 0(20000 | 5(+50 | 2,5(10 |  | + | 0(5; 0(20; 4(20 | ±4 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 4 диапазона измерений |
| 2 | КМА-08М3 | 3 | 0(20; 0(200; 0(2000; 0(20000 | 5(+50 | 2,5(10 |  | + | 0(5; 0(20; 4(20 | ±4 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 4 диапазона измерений |
| 3 | Марк-402 (Марк402.01Т) | 9 | 0(50; 0(500; 15(100 %О2 | +20(+70 (кратко-временно до 100°С) |  |  | + | 0(5; 4(20 | ±2(±10 ± 2 мкг/дм3 | ТОО «Взор», г. Нижний Новгород |  |
| 4 | Марк-403 | 1 | 0(20; 0(200; 0(2000; 0(20000 | 0(+70 |  |  |  |  |  | ТОО «Взор», г. Нижний Новгород |  |
| 5 | Марк-301 |  | 0(2000; 0(20000 |  |  | 0,05 | + | 0(5 | ±4 | ТОО «Взор», г. Нижний Новгород |  |
| 6 | АКП-201 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | ПО «Измеритель», г. Гомель |  |
| 7 | КАМ-04-02 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Oxistat 5020 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Фирма «Полиметрон» (Технопрокур) |  |
| 9 | Oxistat8878 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | Фирма «Полиметрон» (Технопрокур) |  |

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обследование состояния автоматических приборов химического контроля на 22 ТЭС (19 ТЭС по опросным листам и 3 ТЭЦ Мосэнерго по месту) показало, что:

— установлено всего 1628 приборов, в том числе:

кондуктометров — 953 (59%);

pH-метров - 469 (29%);

pNa-меров - 132 (6%);

кислородомеров — 74 (5%);

остальных — примерно 1%.

При этом поставки иностранных фирм составляют примерно 10% (в основном кондуктометры и кислородомеры);

— требуют замены по причине выработки ресурса, морального и физического износа более половины (52%) установленных приборов, в том числе:

кондуктометров — 587;

pH-метров — 191;

pNa-меров — 46;

кислородомеров — 13;

— наметилась положительная тенденция увеличения производства приборов автоматического химического контроля, в том числе:

кондуктометров КАЦ-037 и КАЦ-021 НПП «Техноприбор» (г. Москва), «Кварц-1» кооператива «Кварц» (г. Санкт-Петербург), АЖК-301 и АЖК-1 ЗАО «Автоматика» (г. Владимир);

pH-метров pH-011 НПП «Техноприбор» (г. Москва), «Кварц-рН-1» кооператива «Кварц» (г. Санкт-Петербург), pH-220 ПО «Измеритель» (г. Гомель);

pNa-меров АН-012 НПП «Техноприбор» (г. Москва), pNa-205 ПО «Измеритель» (г. Гомель);

кислородомеров КМА-08М (08М3) НПП «Техноприбор» (г. Москва), Марк-402 (Марк-403) ТОО «Взор» (г. Н.-Новгород).

Однако отдельные приборы находятся еще в стадии освоения и данные по их работе недостаточны для оценки работоспособности;

— наиболее характерными неисправностями приборов химического контроля по данным ТЭС являются:

по кондуктометрам:

низкая надежность комплектующих изделий, таких как электронные платы, датчики температуры, запорная арматура на Н-колонках, материал уплотнений и др.;

неунифицированность разъемных соединений гидравлических и электрических датчиков электронных блоков;

необходимость еженедельной проверки и регулировки расхода пробы через ячейку и контроля температуры; занос датчиков кондуктометров;

трудности при выставлении коэффициента термокомпенсации (АЖК-2101);

хрупкость электрода (керамическая часть центрального электрода АЖК-301 (АЖК-1) и др.;

по pH-метрам:

поставка заводом некачественных электродов (до 50% брака в одной партии) и нерегулярность поставки;

ненадежность микросхем;

большая инерционность;

старение электролитических конденсаторов;

низкое качество резьбовых соединений;

некомплектная поставка элементов, составляющих pH-метр;

ежедневная проверка и регулировка расхода пробы через ячейку pH-метра, а также уровня в бачке КСl и др.;

по pNa-мерам:

ненадежность микросхем блока питания термодатчиков, резьбовых соединений;

сложный процесс калибровки прибора;

по кислородомерам:

отсутствие механического фильтра для очистки пробы от механических примесей;

ненадежность электронных блоков; нарушение герметичности датчика и мембран.

— имеется тенденция оснащения электростанций приборами одного изготовителя. Например, НПП «Техноприбор» (г. Москва) освоил широкую номенклатуру необходимых приборов (кондуктометры, pH-метры, pNa-меры, кислородомеры) и продолжает разрабатывать новые типы; другие изготовители выпускают по одному (двум) типу приборов;

— данные электростанций о численности персонала, обслуживающего приборы АХК, анализу не поддаются. К примеру, высокая надежность импортных приборов, показанная Пермской ТЭЦ, не привела к сокращению персонала;

— электростанциями не соблюдаются какие-либо нормативы по численности обслуживающего персонала. При приближенно одинаковом количестве установленных приборов и соотношении их типов численность персонала и его квалификация значительно разнятся. Целесообразна в связи с изложенным разработка нормативов по техническому обслуживанию приборов организациями сервисного обслуживания;

— данные электростанций по качеству и надежности приборов по большей части субъективны. Статистика отказов, как правило, не ведется. С этой точки зрения для оценки фактических показателей надежности и качества целесообразно проведение эксплуатационных испытаний вновь разработанных приборов;

— приборы иностранных фирм (на отечественном рынке — фирмы «Полиметрон», Швейцария) отличаются высокой надежностью в сравнении с отечественными, которая по данным электростанций обуславливается не только отработанностью конструктивных схем, но и комплектной поставкой прибора с УПП;

— около половины недостатков и неисправностей отечественных приборов, а также увеличенные затраты на обслуживание связаны с отсутствием поставки приборов в комплекте с УПП;

— необходимо рекомендовать производителям приборов АХК комплектную поставку приборов с УПП и расширение сервисного обслуживания по примеру иностранных фирм. Ремонт приборов АХК, как показали электростанции, ведется, как правило, силами ТЭС (специальными группами химического контроля в цехах ТАИ), в отдельных случаях привлекается изготовитель приборов;

— только на отдельных электростанциях (Пермской ГРЭС, ТЭЦ-27 Мосэнерго, Костромской ГРЭС и частично ТЭЦ-21 Мосэнерго) осуществлена автоматизация обработки непрерывных измерений УЭП, pH, содержания натрия и кислорода с целью ведения и диагностики водно-химического режима электростанции (СХТМ, выполненная на средствах микропроцессорной техники). Качественно более высокий технический уровень ведения ВХР с помощью приборов АХК, включенных в СХТМ, позволяет резко повысить экономичность процессов и сократить трудозатраты на обслуживание.

На основании изложенного предлагается:

— изготовителям приборов:

учесть недостатки и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации приборов (см. таблицы 7-10), в целях совершенствования конструкций и повышения надежности;

рекомендовать комплектную поставку приборов с УПП, что позволит повысить надежность действия прибора;

улучшить качество pH-электродов и обеспечить комплектную поставку элементов, составляющих pH-метр (ПО «Измеритель», г. Гомель);

расширять номенклатуру приборов и в первую очередь освоить выпуск жесткомеров для схем Na-катионирования ВПУ и установок тепловой сети;

- электростанциям:

в целях повышения экономичности работы оборудования и снижения трудозатрат на обслуживание обновлять парк приборов и внедрять СХТМ на базе микропроцессорной техники. Одной из задач СХТМ должен быть сбор отказов и неисправностей приборов;

привлекать к приемке приборов из монтажа и проведению испытаний специализированные наладочные организации и изготовителей;

привлекать к созданию СХТМ, сервисному обслуживанию и ремонту приборов АХК специализированные организации и изготовителей.

В целях упорядочения организации технического обслуживания приборов и объективной оценки надежности приборов целесообразно:

- разработать нормативы технического обслуживания приборов АХК, установленных в объеме согласно РД 34.35.101-88;

- до ведомственной экспертизы приборов согласно Приказу РАО «ЕЭС России» от 16.11.98 г. № 229 целесообразно проводить эксплуатационные испытания на надежность.

В таблице 11 приведен перечень приборов автоматического химического контроля, рекомендуемых для применения на ТЭС.

Таблица 7

Характерные неисправности, возникающие при эксплуатации кондуктометров

| № п.п. | Тип прибора | Место установки | Характерные неисправности и способы их устранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АК-310 | Питательная вода, котловая вода, перегретый пар, конденсат турбин, ВПУ, БОУ | 1. Ненадежны термодатчики и детали, резьбовые соединения из полистирола 2. Выход из строя (старение) электролитических конденсаторов и светолучевых микроамперметров 3. Выход из строя фторопластовых уплотнений, изоляторов датчиков (всегда при разборке) 4. Неисправность арматуры на Н-фильтре 5. Разрушение электродов (электрохимическое разрушение) 6. Неисправность водяного ротаметра Способы устранения: 1. Замена ненадежных деталей (чувствительного элемента) 2. Замена фторопластовых уплотнений на резиновые 3. Промывка датчиков 4. Замена Н-фильтров (через 8-9 мес) 5. Ремонт преобразователя ПТ-ТП68 6. Изъятие ротаметров из схемы 7. Проверка показаний лабораторным прибором - 1 раз/нед Оценка эксплуатации - положительная. АК-310, КС-21 1 , РР - с точки зрения эксплуатации и ремонта более надежны, чем КАЦ-017Ж, однако требуется доработка | Ежедневный осмотр СУПП и датчиков Проверка расхода пробы и показаний прибора - 1 раз/нед Текущий ремонт и калибровка - 1 раз/год (1 раз/полгода) Требуется ЗИП - сетка для Н-фильтра с кожухом из легированной стали (взамен пластмассовых и из стеклоткани), ротаметры Требуется доработка прибора с целью устранения инерционности и разработки на базе микропроцессора |
| 2 | КАЦ-017ТК | Питательная вода, котловая вода, перегретый пар, конденсат турбин, ВПУ, БОУ | 1. Неисправность запорной арматуры Н-колонок, поставляемых с прибором 2. Неисправность электронных плат 3. Выход из строя электронных, измерительных блоков и датчиков 4. Неисправность преобразователей температуры, устройства автоматического поиска УЭП и датчика температуры 5. Выход из строя датчика при повышении температуры пробы > 50°С (по техусловиям на прибор - 70°С) Способы устранения: 1 . Замена более надежными деталями электронных плат 2. Замена измерительных блоков 3. Замена датчиков Оценка эксплуатации: АК-310, КС-211, UPP более надежны в эксплуатации и ремонте, чем КАЦ-017ТК. Необходимо в комплект поставки включить УПП | Отсутствуют в документации: - электрические принципиальные схемы; - методика калибровки Отсутствует ЗИП Не унифицированы соединения гидравлических и электрических датчиков и электронных блоков Корпус преобразователя неудобен для щитового монтажа |
| 3 | АЖК-301 (АЖК-3101) |  | 1 . Выход из строя электрода при повышении температуры пробы 2. Отказ в электронной схеме прибора ( 1 раз в квартал) 3. Выход из строя термокомпенсатора Способы устранения неисправностей: 1. Замена в сочленении электрода с электрической схемой эпоксидной смолы на керамику Однако наблюдалось разрушение керамики 2. Замена электрода | Отсутствуют детальные электрические схемы Отсутствует ЗИП Трудности при наладке выставления коэффициента термокомпенсации Наличие выходного сигнала и сигнала сигнализации на одном разъеме Неудобное подсоединение электрической части датчика (не на разъемах) |
| 4 | КАЦ-037 |  | Статистики нет. В стадии освоения | Недостаточен ЗИП |
| 5 | КС-211 |  | 1. Отказ запорных вентилей на Н-фильтре 2. Отказ датчика 3. Нарушение фторопластовых уплотнений 4. Выход из строя чувствительного элемента типа «Б» Способы устранения неисправностей: 1. Замена вентилей на Н-фильтре 2. Замена фторопластовых уплотнений Оценка эксплуатации: Прибор надежен, но требуется доработка | Ненадежен датчик |
| 6 | Кварц-1 |  | 1. Занос датчиков во время пуска блоков Способы устранения неисправностей: 1. Чистка датчиков Оценка эксплуатации: Требуется доработать, в том числе: - ввести цифровую индикацию параметра; - дополнить поставку УПП | Отсутствует цифровая индикация параметра |
| 7 | РЭС-106 | Солесодержание насыщенного и перегретого пара | 1. Засорение дросселя (1 раз в месяц) 2. Повреждение изоляторов датчика при повышении температуры пробы Способы устранения неисправностей: 1. Чистка дросселя 2. Замена изоляторов, уплотнительных прокладок Оценка эксплуатации: Требуется замена на более совершенный прибор | Датчики из-за сильной коррозии элементов не поддаются разборке |
| 8 | КСМ-2 | Солесодержание в паре | 1. Выход из строя конденсаторов в усилителе (2-3 раза в год) Способы устранения неисправностей: 1. Замена конденсаторов Оценка эксплуатации: Требуется замена на более надежный прибор |  |
| 9 | КВЧ-5М, КВА-4 | ВПУ (концентрация кислоты и щелочи), ВПУ (УЭП обессоленной воды) | 1. Выход из строя жидкокристаллического дисплея и других элементов комплекта 2. Выход из строя электронной части Способы устранения неисправностей: 1. Замена комплекта на новый выполняется изготовителем Оценка эксплуатации: Неремонтопригоден | Корпус прибора неудобен для щитового монтажа |

Таблица 8

Характерные неисправности, возникающие при эксплуатации pH-метров

| № п.п. | Тип прибора | Место установки | Характерные неисправности и способы их устранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | рН-220 (П-210, П-215) | Пар, питательная и котловая вода, ВПУ | 1. Поставка заводом некачественных электродов (до 50% в партии) 2. Ненадежность микросхем 3. Частая проверка сопротивления электролитического ключа, проверка и доливка раствора КСl (от 2 раз в неделю до 1 раза в месяц) 4. Нестабильные характеристики измерительных электродов 5. Большая инерционность прибора 6. Отсутствие автоматической термокомпенсации 7. Выход из строя преобразователя П-215 8. Низкое качество резьбовых соединений 9. Частая калибровка прибора, а также сверка с показаниями лабораторного прибора 10. Некомплектная поставка элементов pH-метра Способы устранения неисправностей: 1. Замена электродов через 2-12 мес 2. Замена преобразователя от 1 до 3 раз в год 3. Калибровка прибора 1-2 раза в неделю | pH-метры с преобразователями П-201 и П-261 сняты с производства К п.9 для сравнения: калибровка pH-метров фирмы «Полиметрон» - 1 раз в месяц |
| 2 | pH-метр «Кварц-рН-1» | Пар, питательная и котловая вода, ВПУ | 1. Изменение характеристик электрода 2. Загрязнение ячеек Способы устранения неисправностей: 1. Замена электродов 2. Еженедельная калибровка и проверка по буферным растворам 3. Еженедельная проверка и регулировка расхода пробы через ячейку прибора 4. Проверка уровня и его восстановление в бачке КСl - 2 раза в неделю Оценка эксплуатации: 1. Необходима цифровая индексация параметра 2. Необходима поставка в комплекте с УПП и Н-колонкой 3. Уменьшить сложность и объем обслуживания | Отсутствует цифровая индикация |
| 3 | pH-милли-вольтметр рН-011 | Пар, питательная и котловая вода, ВПУ | 1. Уменьшение истечения хлористого калия из бачка из-за коррозии и шлакования штуцера истекателя, выполненного из нержавеющей стали 2. Низкое качество электродов 3. Загрязнение электродов и ячейки 4. Частая калибровка прибора и проверка показаний по буферным растворам Способы устранения неисправностей: 1. Чистка штуцера истекателя КСl 1 раз в 1-3 мес 2. Чистка электродов и ячейки примерно 1 раз в месяц 3. Калибровка прибора примерно 1 раз в месяц Оценка эксплуатации: Прибор работает удовлетворительно. Необходимо: - включить в комплект ЗИП кабели с разъемами для калибровки прибора; - штуцер истекателя выполнить из полимерных материалов; - улучшить качество электродов |  |
| 4 | pH-метры фирмы «Полиметрон» pH-метр модификации 8270 pH-метр двухканальный модификации MONEC 8930 | Пар, питательная и котловая вода, ВПУ | 1. Кристаллизация раствора КСl вспомогательного электрода 2. Выход из строя электронных плат |  |

Таблица 9

Характерные неисправности, возникающие при эксплуатации pNa-меров

| № п.п. | Тип прибора | Место установки | Характерные неисправности и способы их устранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | pNa-205.1 | Пар, питательная и котловая вода, ВПУ | 1. Выход из строя электронных компонентов 2. Отказ преобразователя П-205 3. Разрушение бачков для КСl и МН4ОН 4. Выход из строя и замена конденсаторов, микросхем, диодов 5. Неудачная конструкция электролитического ключа вспомогательного электрода 6. Мал диапазон термокомпенсации Способы устранения неисправностей: 1. Замена микросхем 2. Замена преобразователя П-205 3. Ремонт резьбовых и уплотнительных соединений Оценка эксплуатации: 1. Необходимо улучшить измерительную схему прибора на базе микропроцессора 2. Разработать узел цифровой настройки и поиска неисправности электронного преобразователя 3. Расширить диапазон термокомпенсации |  |
| 2 | АН-012 | Пар, питательная и котловая вода, ВПУ | 1. Повреждение силиконовых трубок и их замена 2 раза в год 2. Кристаллизация КСl на стеклянном наконечнике вспомогательного электрода электролитического ключа во время останова блока (котла) 3. Загрязнение стеклянного наконечника вспомогательного электрода и как следствие повышение сопротивления в цепи вспомогательного электрода. Замена стеклянного наконечника 4. Нестабильность измерительных электродов pNa 5. Загрязнение электродов и ячеек и необходимость промывки и чистки ячеек 1 раз в месяц, промывки электродов - 1 раз в месяц. Промывка дистиллированной водой, во время останова блока - трилоном Б Способы устранения неисправностей: 1. Замена силиконовых трубок 2 раза в год 2. Замена стеклянного наконечника вспомогательного электрода 3. Чистка ячеек и промывка электродов 1 раз в месяц Оценка эксплуатации: 1. Упростить процедуру калибровки прибора на малые значения pNa |  |
| 3 | Sodimat шеститочечный | Пар, питательная и котловая вода, ВПУ | Износ механических частей перистальтического насоса |  |
| 4 | Sodimat 8873.1 одноточечный | Пар, питательная и котловая вода, ВПУ | Износ механических частей перистальтического насоса Замечаний нет |  |

Таблица 10

Характерные неисправности, возникающие при эксплуатации кислородомеров

| № п.п. | Тип прибора | Место установки | Характерные неисправности и способы их устранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМА-08М |  | 1. Большая инерционность прибора 2. Дрейф нуля при изменении температуры пробы 3. Большая погрешность (> 4%) 4. Сложность калибровки прибора 5. Ненадежность датчика и преобразователя 6. Конструктивно прибор неудобен для щитового монтажа 7. Отсутствует механический фильтр для очистки пробы от механических примесей | Снят с производства |
|  | КМА-08М.3 |  |  | В стадии освоения на ТЭЦ-27 Мосэнерго |
| 2 | Марк-403 |  |  | В стадии освоения. Устранены недостатки КМА-08М |
| 3 | Марк-402 (402.01Т) |  | 1. Выход из строя электронного блока. Сбой в работе при высокой летней температуре окружающего воздуха (но ниже паспортной) 2. Загрязнение силиконовой мембраны из-за отсутствия механического фильтра на входе в прибор 3. Нарушение герметичности датчика ДК-402 и мембран Способы устранения неисправностей: 1. Замена силиконовой мембраны 1 раз в месяц 2. Замена электролита до 7 раз в год 3. Замена электродов A316 - 1 раз в год Оценка эксплуатации: 1. Предусмотреть установку механического фильтра на входе пробы в прибор 2. Предусмотреть индикацию состояния датчика 3. Усовершенствовать измерительную схему прибора на базе микропроцессора, разработать узел цифровой настройки и поиска неисправности электронного преобразователя |  |
| 4 | Oxistat 8878 и Oxistat 5020 |  | Электроды (золотой катод и серебряный анод) выработали ресурс, требуется их замена | Установлены с 1980 г. - |

Таблица 11

Перечень приборов АХК, рекомендуемых для применения на ТЭС

| № п.п. | Тип прибора | Диапазон измерений | Диапазон температур пробы, (С | Расход пробы, л/ч | Давление пробы, МПа | Выходной сигнал | Основная погрешность, % | Изготовитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цифровая индикация | Аналоговый сигнал, мА |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Кондуктометры, концентратомеры |
| 1 | КАЦ-037 | мкСм/см 0(100 (ДК-1); 0(3000 (ДК-2); 0(100000 (ДК-3) | +10(+70 | 10±2 (с Н-фильтром) 3-30 (без Н-фильтра) | До 1,0 | + | 0(5; 0(20; 4(20 | Не > 1,5 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 1. Кондуктометр выпускается с Н-колонкой и без нее 2. 3 модификации с ДК-1, ДК-2, ДК-3 3. Приведение УЭП к 25°С |
| 2 | Кварц-2 (модификация м/0 и м/1 ) | м/0 0,5(1; 1(10; 10(100; 100(1000; м/1 1(100; 1(1000; 1(10000; 1(100000 | ±0,5(±70 | 100 | - | + | 0(5; 0(20; 4(20 | 2 | Кооператив «Кварц», г. С.-Петербург | 1. Двухпараметрическая схема приведения УЭП к 25°С 2. Наличие модификаций, предназначенных для работы с датчиками АК-310 3. Автоматический выбор диапазонов |
| 3 | АЖК-3101 | 0(2; 0(10; 0(100; 0(1000; 0(104; 0(105; 0(106 | - | Не > 100 | Не > 1,6 | + | 0(5; 4(20 | ±2 | ЗАО «Автоматика», г. Владимир | Датчик проточный или погружной |
| 4 | КАЦ-021М (МС) | мкСм/см (%) 5(200 (5-20) (NaСl); 5(500 (5-15) (NaOH); 5(1000 (5-20) (H2SO4) | +1(+70 |  |  | + |  | УЭП ±1,5 С %±3 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 1. Погружной безэлектродный датчик 2. Приведение показаний к 25°С 3. Модификация: МС с встроенным сигнальным устройством |
| pH-метры |
| 5 | Преобразователь П-215 (215И) | ед. pH 0(14 | 0(+100 |  |  | + | 0(5; 4(20 |  | ПО «Измеритель», г. Гомель |  |
| 6 | рН-011 | 0(14 | +5(+50°С | Не > 5 | Не > 0,1 | + | 0(5; 0(20; 4(20 | ± 0,05 pH | НПП «Техноприбор», г. Москва | 6 поддиапазонов; автоматическая установка диапазона; температурная компенсация |
| 7 | Кварц-рН-2 | 1(3,5 до 9,5(12 | +0,5(+70 | 5(40 |  | + | 0(5 | ±0,05ед. pH | Кооператив «Кварц», г. С.-Петербург | 1. Диапазон измерения устанавливается плавной регулировкой пользователем 2. Прибор может использоваться для замены приборов П-210, П-215 и им подобных |
| Натриемеры |
| 8 | pNa-205 | мкг/дм3 1(100 с поддиа-пазоном 1(10 |  |  |  | + | 0(5; 4(20 |  | ПО «Измеритель», г. Гомель |  |
| 9 | АН-012 | 0,1(10; 0,1(100; мг/дм3 0,001(1,0; 0,01(100; 1(1000 | +15(+50 | Не > 5 | Не > 0,1 | + | 0(5; 0(20; 4(20 | ±2 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 6 диапазонов, автоматическая установка диапазонов |
| Кислородомеры |
| 10 | КМА-08М3 | мкг/дм3 0(20; 0(200; 0(2000; 0(20000 | 5(+50 | 2,5(10 |  | + | 0(5; 0(20 4(20 | ±4 | НПП «Техноприбор», г. Москва | 4 диапазона измерений |
| 11 | Марк-402 | 0(50; 0(500; 15(100 %О2 | +20(+70 (кратко-временно до 100°С) |  |  | + | 0(5; 4(20 | ±2(±10 ± 2 мкг/дм3 | ТОО «Взор», г. Нижний Новгород |  |
| 12 | Марк- 403 | 0(20; 0(200; 0(2000; 0(20000 | 0(+70 (кратко-временно до 100°С) |  | Не > 0,05 | + | 0(5; 4(20 | Не > ± 3(4 мкг/дм3 | ТОО «Взор», г. Нижний Новгород |  |
| 13 | АЖ-1026.6 | 0(2000; 0(20000 |  |  |  | + | 0(5; 4(20 |  | ПО «Измеритель», г. Гомель | 4 диапазона измерений |
| 14 | АКПМ | 0(100; 0(1000 |  |  |  | + | 0(5 |  | Альфа-Бассенс, г. Москва |  |

Ключевые слова: химический цех ТЭС, водно-химический режим ТЭС, автоматические приборы химического контроля.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть

2. Результаты обработки данных по эксплуатации приборов АХК на ТЭС

2.1. Кондуктометры и характерные неисправности, возникающие при эксплуатации

2.2. pH-метры и характерные неисправности, возникающие при их эксплуатации

2.3. pNa-меры и характерные неисправности, возникающие при их эксплуатации

2.4. Кислородомеры и характерные неисправности, возникающие при их эксплуатации

2.5. Другие приборы АХК

3. Выводы и предложения