ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

(ФГУП ВНИИМС) ГОССТАНДАРТА РОССИИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛИ MULTIDATA. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МИ 2716-2002

Группа Т88.3

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНА ООО «ЦЕННЕР-ВОДОПРИБОР Лтд»

ИСПОЛНИТЕЛИ: Степанов О.С., Коноплев Ю.С., Медведев В.А.

2. УТВЕРЖДЕНА ФГУП ВНИИМС 20 февраля 2002г.

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП ВНИИМС 25 июля 2002г.

4. ВЗАМЕН раздела паспорта на тепловычислитель MULTIDATA (номер Государственного реестра 14039-98)

Настоящая рекомендация распространяется на тепловычислители MULTIDATA (далее - тепловычислители) и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал: не более четырех лет.

1. Операции поверки

1.1. При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Операция поверки | Номер пункта рекомендации |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 6.1 |
| Опробование | 6.2 |
| Определение основной относительной погрешности по каналу количества теплоты | 6.3 |
| Проверка работоспособности каналов дополнительных водосчетчиков | 6.4 (в зависимости от конфигурации) |

2. Средства поверки

2.1. При проведении поверки применяют следующие средства поверки и вспомогательное оборудование:

- частотомер электронносчетный типа Ч3-63 ((f/f ( 5·10(7);

- генератор импульсов типа Г5-82 (0,1 - 50 В);

- две многозначные меры (магазины) сопротивлений типа Р3026/2 (кл. точн. 0,005);

- средства измерений параметров окружающей среды.

2.2. Допускают применение других средств поверки с метрологическими характеристиками не хуже указанных в п. 2.1.

2.3. Средства поверки поверены в соответствии с ПР 50.2.006.

3. Требования безопасности

3.1. При проведении поверки соблюдают требования, определяемые правилами безопасности труда, действующими в поверочной лаборатории.

4. Условия проведения поверки

4.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С                       20 ± 5;

- относительная влажность воздуха при 20 °С, %         65 ± 15;

- атмосферное давление, мм рт. ст.                               760 ± 30;

- напряжение сети электропитания при частоте 50 Гц, В 198...253.

5. Подготовка к поверке

При подготовке к поверке:

- проверяют действительность свидетельств о поверке и поверительных клейм на средства поверки;

- контролируют и заносят в протокол (приложение Б) условия проведения поверки;

- проводят идентификацию модели тепловычислителя по программному меню конфигурации.

6. Проведение поверки

6.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре тепловычислителя устанавливают:

- соответствие маркировки и внешнего вида требованиям эксплуатационной документации;

- отсутствие механических повреждений, влияющих на его работоспособность;

- отсутствие дефектов, препятствующих чтению надписей, маркировки и отсчету.

6.2. Опробование

Для опробования тепловычислителя собирают схему согласно приложению А (рисунок А.1), подключая к колодке средства поверки и кнопку.

На магазинах сопротивлений устанавливают сопротивления, соответствующие значениям температуры при разности температуры (t = 150 °С, согласно таблице 2. Вызывают тестовое меню и устанавливают режим прироста значения энергии. Вручную подают с помощью кнопки один импульс. По дисплею поверяемого тепловычислителя убеждаются в изменении показаний тепловой энергии (количества теплоты).

6.3. Определение основной относительной погрешности по каналу количества теплоты

6.3.1. Собирают схему согласно приложению А (рисунок А.1).

6.3.2. Погрешность тепловычислителя определяют сравнением расчетного и измеренного значений прироста энергии.

6.3.3. Для измерений значения прироста энергии вызывают тестовое меню и устанавливают режим измерений прироста энергии. На магазинах сопротивлений устанавливают значения сопротивлений, соответствующие значениям температуры при градуировке Pt500 по ГОСТ 6651. Подают вручную с помощью кнопки один импульс. По тепловычислителю определяют значение прироста энергии Qизм. Сброс показаний осуществляют подачей импульса при разомкнутом канале измерений температуры.

6.3.4. Расчетное значение прироста энергии, кВт·ч, определяют по формуле

Qрасч. = C·(t·k,

где С - цена импульса, л/имп;

(t - установленная разность температуры, °С;

k = 1/3,6-(hгор - hхол)·(/(t - тепловой коэффициент (коэффициент Штюка), кВт·ч/(м3·с);

hгор, hхол — значения удельных энтальпий воды в прямом и обратном трубопроводах при давлении P1 = Р2 = 1,6 МПа, Дж/кг;

( - плотность воды в месте установки водосчетчика (на прямом или обратном трубопроводе), кг/м3.

6.3.5. В таблице 2 указаны рекомендуемые пары значений температур, соответствующие им значения сопротивлений Pt500 и расчетные значения k·(t для случаев установки водосчетчика на об ратном (ОТ) или подающем (ПТ) трубопроводах.

Таблица 2

| (t = t1 - t2,°C | Pt5001/Pt5002, Ом | k·(t (для ОТ) | k·(t (для ПТ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 34-30 | 566,11/558,36 | 4,624 | 4,6165 |
| 50-40 | 596,99/577,70 | 11,516 | 11,467 |
| 80-60 | 654,48/616,21 | 22,876 | 22,611 |
| 80-30 | 654,48/558,36 | 57,838 | 56,453 |
| 130-30 | 749,16/558,36 | 116,26 | 109,17 |
| 180-30 | 842,39/558,36 | 176,10 | 156,85 |

6.3.6. Погрешность поверяемого тепловычислителя определяют по формуле

.

6.3.7. На каждой поверяемой точке проводят не менее трех измерений.

6.3.8. Основная относительная погрешность тепловычислителя для каждого измерения не должна превышать по модулю предела допускаемой основной относительной погрешности, (доп, равного 1,5 % в диапазоне разности температур (3 ( (t < 20) °С и 1,0 % при (t ( 20 °С.

6.4. Проверка работоспособности дополнительных каналов водосчетчиков

6.4.1. Собирают схему согласно приложению А (рисунки 1 и 2).

6.4.2. Фиксируют по дисплею тепловычислителя текущее значение объема для счетчиков «1» и/или «2».

6.4.3. Подают на вход дополнительного счетчика число импульсов, при котором прирост объема соответствует изменению младшего разряда хотя бы на одну единицу, используя при этом кнопку или генератор. При использовании генератора сигналов амплитуда выходных импульсов: 3 В. Частота подачи импульсов: не менее 0,4 Гц. При превышении допускаемой частоты на дисплее тепловычислителя появляется код ошибки Err00200 или Err00400.

Приращение (V, м3(л), показания проверяемого канала должно быть равно С·n, где С — цена импульса, м3/имп (л/имп); n — число импульсов.

7. Оформление результатов поверки

7.1. Результаты поверки вычислителя заносят в протокол по форме приложения Б.

7.2. При положительных результатах поверки тепловычислителя оформляют свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.

7.3. При отрицательных результатах поверки тепловычислитель к эксплуатации не допускают, свидетельство о поверке аннулируют и оформляют извещение о его непригодности к применению с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006.

Приложение А

Схема подключения средств поверки и вспомогательных устройств к колодке тепловычислителя MULTIDATA

ММЭС - многозначная мера (магазин сопротивлений типа Р3062/2)

Рисунок А.1

При наличии дополнительных счетчиков (к п. 6.4)

ГН - генератор сигналов типа Г5-82

СЧ - счетчик импульсов (частотомер электронно-счетный типа 43-63)

Рисунок А.2

Примечание - Медные провода, присоединяющие меры Р3026/2, имеют сечение не менее 0,25 мм2 при равной длине не более 1 м.

Приложение Б

Форма протокола поверки тепловычислителя MULTIDATA

Тип___________ S/N____________ Зав. №____________ Дата поверки «__»________200 г.

Температура окружающего воздуха: ____________°С.

Относительная влажность воздуха: ____________%.

Атмосферное давление: __________мм рт.ст.

| (t = t1 – t2, (С | Qрасч. | Qизм. | (доп., %о | (действ., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34-30 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. | 1,5 |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 50-40 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. | 1,5 |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 80-60 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. | 1,0 |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 80-30 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. | 1,0 |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 130-30 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. | 1,0 |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 180-30 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. | 1,0 |  |
|  |  | 3. |  |  |

Проверка работоспособности каналов водосчетчика 1 и 2 (заполняют при их наличии)

| Обозначение канала | Количество задаваемых импульсов, n | Коэффициент преобразования, л/имп (имп/л) | Расчетное значение приращения объема, (V, м3(л) | Показания вычислителя до подачи импульсов, м3(л) | Показания вычислителя после подачи импульсов, м3(л) | Действительное значение приращения объема, (V, м3(л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Заключение____________________________________________________________

годен, негоден, в последнем случае указывают причину негодности

Поверитель                 __________________         ___________________

подпись                             И.О. Фамилия

Приложение В

Библиография

1. ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний

2. ПР 50.2.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений

Содержание

1. Операции поверки

2. Средства поверки

3. Требования безопасности

4. Условия проведения поверки

5. Подготовка к поверке

6. Проведение поверки

7. Оформление результатов поверки

Приложение А Схема подключения средств поверки и вспомогательных устройств к колодке тепловычислителя MULTIDATA

Приложение Б Форма протокола поверки тепловычислителя MULTIDATA

Приложение В Библиография